Безреагентный биосенсор второго поколения на основе глюкозооксидазы и фенотиазина

Секретарева Алина Николаевна

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E – mail: linasecret@mail.ru

В настоящее время определение концентрации глюкозы – самый широко используемый метод клинического анализа. Для индивидуальных анализов необходимы персональные, простые в эксплуатации датчики, поэтому разработка систем персонального определения уровня глюкозы в крови является актуальной задачей.

Общепризнано, что лучший распознающий элемент для создания персональных глюкозных анализаторов – фермент глюкозооксидаза. В основе функционирования глюкозного биосенсора лежит явление биокатализа и электрокатализа для преобразования биохимической реакции в электрический сигнал. Все существующие сегодня тест-системы используют регистрацию продукта реакции окисления глюкозы, катализируемой глюкозооксидазой, - пероксида водорода (так называемые биосенсоры первого поколения) или редокс-активные медиаторы (т.н. биосенсоры второго поколения). Использование биосенсоров второго поколения помогает избежать проблемы зависимости отклика системы от концентрации кислорода.

Для создания биосенсора важным является правильный выбор эффективного преобразователя сигнала, а также метода иммобилизации фермента на поверхности электрода.

Цель работы: создание стабильных мембран путем соиммобилизация фермента и медиатора на поверхности электрода, формирование на этой основе безреагентного биосенсора для определения глюкозы в крови.

Для иммобилизации фермента нами была выбрана методика иммобилизации из водно-органической смеси с высоким содержанием органического растворителя с использованием геля из силоксанов в качестве матрицы. Включение фермента в готовые мембраны способствует повышению воспроизводимости биосенсора и стабильности аналитического сигнала, поскольку силоксаны оказывают стабилизирующее действие на агрегаты молекул фермента в конечных мембранах [1].

В данной работе исследован новый медиатор для глюкозооксидазы – фенотиазин, являющийся представителем азиновых красителей. Показана каталитическая активность фенотиазина в иммобилизованном состоянии в матрице на основе силоксана.

Мембраны изготавливались на основе трех различных силоксанов: винил-, γ-аминопропил и фенилсилоксанов в органическом растворителе – изопропиловом спирте. Концентрация силоксанов варьировалась от 0.1% до 1.5%. Концентрация фенотиазина – в пределах от 10-3М до 5·10-2М.

Нами создан новый безреагентный биосенсор второго поколения на основе глюкозооксидазы и фенотиазина, совместно иммобилизованных в мембраны силоксанов. При этом медиатор не связан ковалентно с мембраной и ферментом, а диффузионно подвижен, что улучшает аналитические характеристики биосенсора. Чувствительность наилучшего сенсора в проточно – инжекционном режиме достигает 2 мА/М.см2, линейный диапазон определяемых концентраций глюкозы составляет 0.05 – 50 мМ. Показана применимость сенсора к анализу крови.

Литература

- A.A. Karyakin, E.E. Karyakina, L. Gorton, O.A. Bobrova, L.V. Lukachova, A.K. Gladilin, A.V. Levashov. The improvement of electrochemical biosensors using enzyme immobilisaiton from water-organic mixtures with a high content of organic solvent // Anal. Chem. 68, 1996, 4335-4341.