Инверсионно-вольтамперометрическое определение серебра(I) в водах

Ставицкая Александра Алексеевна, Бахвалова Елена Вячеславовна

# Студентка, младший научный сотрудник, кандидат химических наук

Санкт-Петербургский Технологический институт (Технический Университет),

химическое отделение, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: evbach@mail.ru

Серебро широко используют как дезинфицирующее вещество, например, в серебряной воде, благодаря его способности в малых концентрациях оказывать бактерицидное действие. По данным ВОЗ при концентрациях 50-100 мкг/л ионы серебра обладают бактериостатическим действием, а способность уничтожать определенные бактерии наблюдается при концентрациях более 150 мкг/л [1]. Однако серебру присвоен класс опасности 2, т.е. "высокоопасное вещество", а ПДК по серебру в питьевых водах составляет 50 мкг/л [2] и, следовательно, определение серебра в водах является актуальной задачей в аналитической химии. Серебро является электроактивным, что позволяет использовать электрохимические методы анализа для его определения. Инверсионная вольтамперометрия находит все большее применение, является простым, экспрессным и недорогим методом анализа и в ряде случаев не требует проведения сложной пробоподготовки. Однако на результаты измерений влияют состав фонового электролита, параметры стадий вольтамперометрического цикла и другие факторы. Целью данной работы являлось выбор оптимальных условий инверсионно-вольтаперометрического определения серебра в водах.

Работа выполнена на компьютеризованном вольтамперометрическом комплексе ВА-03 с трехэлектродной ячейкой: индикаторный углеситалловый дисковый электрод         (d = 3 мм), вспомогательный электрод из углеситалла и хлоридсеребряный электрод сравнения. Перед началом эксперимента электрод протирали на фильтровальной бумаге, смоченной этиловым спиртом, и споласкивали дистиллированной водой. В качестве фонового электролита использовали 0,01 М азотную кислоту. Кислород из раствора не удаляли.

В начальных условиях: Ерег = 800 мВ, tрег =30 с, Еэ = -1150 мВ, tэ = 60 с, Еу = -950 мВ, tу = 10 с, развертка от Ен= Еу до Ек=Ерег, v=300 мВ/с зарегистрировали кривые фонового электролита. На вольтамперных кривых наблюдались два сигнала при 350 и 270 мВ, соотвестветствующие, вероятно, серебру и его интерметаллиду с медью. При повторении вольтамперометрического цикла пики возрастали. Причиной их возникновения и роста могло быть вытекание раствора хлорида калия, содержащего микропримеси серебра и меди, из электрода сравнения.  После установки мембраны МФ-4СК на электрод сравнения на фоновой кривой пиков не наблюдалось. В отсутствии мембраны происходит изменение состава анализируемого раствора, что может привести к неправильным результатам определения не только серебра, но и других металлов.

В качестве фонового электролита следовало использовать 0,01 М азотную кислоту. Исследовали влияние потенциалов регенерации, успокоения и электролиза, времени электролиза, скорости развертки потенциала на параметры пиков 20 мкг/л серебра. Выбраны оптимальные условия определения серебра. Градуировочный график линеен в диапазоне 20-100 мкг/л. Содержание серебра определено методом «введено-найдено», относительная погрешность измерения не превышает 20%. Определению серебра мешало  20 мкг/л меди.

Литература

1 Silver and silver compounds: environmental aspects. / Howe P.D., Dobson S. World Health Organization, Geneva, 2002.

2 СанПиН 2.1.4.1074-01 " Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".