Оптический захват и манипуляция эритроцитами

и измерение сил их взаимодействия

Ли Кисун(аспирант), Маклыгин А. Ю.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: yukaridat@gmail.com

В настоящее время лазерные пинцеты (оптические ловушки) широко используется при проведении исследований в области биофотоники и биомединицы [4-6, 8]. Оптический захват и манипуляция происходит за счет действия силы светового давления в перетяжке жестко сфокусированного луча, при условии преобладания градиентной составляющей над отталкивающей [1-3, 7]. При надлежащей калибровке лазерный пинцет позволяет измерять сверхмалые силы от субпиконьютонов до десятков и сотен пиконьютонов, что делает его мощным исследовательским прибором и открывает большие прикладные возможности.

В данной работе простроен двухканальный лазерный пинцет и продемонстрирована возможность его использования для измерения сил взаимодействия человеческих эритроцитов при их агрегации в плазме крови. Процесс обратимой агрегации эритроцитов - это фундаментальный процесс, определяющий текучесть крови по сосудам. Исследованные в работе агрегаты состояли из 7~10 эритроцитов. Примаксимальной толщинеэритроцитов порядка 2.5 мкм длина агрегатов составляла 17 – 25 мкм.

Двухканальный лазерный пинцет, включает в себя следующие основные элементы: водоиммерсионный объектив 100Х, CCD камера, система линз, дихроичное зеркало, диодный лазера(810 нм) с мощностью до 300мВт и Nd:YAG лазера(1064 нм) с мощностью до 500мВт. Минимальный размер пятна фокусировки составило 3.5 мкм для диодного и 2.5 мкм для Nd:YAG лазера. Размер пятна оценивался на поверхности покровного стекла относительно размера тестовых полистирольных микросфер размером 3.1 и 1.1мкм. Интенсивность лазерного излучения в области перетяжки не превышала 1 МВт/см2.

Лазеры подбирались с учетом того, что их длины волн соответствуют минимумампоглощения воды и гемоглобина. Расчеты показали, что при мощности Nd:YAG лазера 50 мВт повышение температуры эритроцитов, находящихся в физиологическом растворе, под действием лазерного излучения не превышает несколькихградусов. Эксперименты показали, что при удержании эритроцита в оптической ловушке на протяжении 15 минут не происходит никаких видимых изменений.

Проведена калибровка оптической ловушки по формулам:

,

где  – сила вязкого трения, η  – динамическая вязкость жидкости, r  – эквивалентный радиус  (радиус сферы, имеющей объем равный объему эритроцита),  – скорость потока жидкости,  – сила оптического захвата, Q - безразмерный коэффициент эффективности,  nm  - показатель преломления внешней  среды,  c  -  скорость  света  в  вакууме,  и  P  -  мощность  лазерного излучения.

Для этого относительно захваченного лазерным пинцетом эритроцита создавался поток суспендирующей жидкости, скорость которого  увеличивалась до тех пор, пока эритроцит не вырывался из ловушки под действием силы вязкого трения. Сопоставляя вышеприведенные формулы, мы вычисляли силу оптического захвата F при соответствующих мощностях. Так, сила захвата эритроцита, равная 20 пН, достигалась при мощности пучка Nd:YAG лазера после объектива, равной 50 мВт.

Для измерения силы взаимодействия между эритроцитами в агрегате была использована следующая методика. Агрегат с помощью двухканального лазерного пинцета растягивался за два противоположных конца, как показано на рисунке 1. Мощность одного пучка (810 нм) оставалась неизменной, а второго (1064 нм) – уменьшалась до тех пор, пока сила взаимодействия между клетками не превысит силу оптического захвата, и конец агрегата не будет вырван из ловушки. Сила взаимодействия эритроцитов в агрегате по нашим измерениям составила 8.4 ± 1.1 пН.

Полученные результаты показывают, что построенная оптическая ловушка позволяет захватывать и манипулировать живыми клетками, а разработанная методика может быть использована для оценки прочности линейных агрегатов эритроцитов в различных условиях.

Рис. 1 Оптический захват и манипуляция эритроцитарныма грегатом для измерения сил взаимодействия между эритроцитами. (1) с помощью одной ловушки агрегат захватывается на дне кюветы; (2) затем поднимается со дна кюветы; (3) поток жидкости разворачивает агрегат в горизонтальной плоскости; (4) агрегат удерживается двумя ловушками за противоположные концы; (5) лазерные пучки разводятся в противоположные стороны, эритроциты начинают «соскальзывать» друг с друга; (6) разрушение агрегата – дезагрегация.

Литература

- НикитинС.Ю., Приезжев А.В., Луговцов А.Е., Маклыгин А.Ю.. Оптическая ловушка. Журнал «Физика» издательского дома «1 сентября», февраль 2012.

- AshkinA., Dziedzic J.M., Bjorkholm J.E., and ChuS.. Observation of a single-beam gradient force optical trap for dielectric particles. Optics. Letters, 1986, vol. 11, No. 5, p. 288.

- RamserK, Hanstorp D. Optical manipulation for single-cell studies. Journal of Biophotonics, 2010, v. 3, N 4, pp. 187-206.

- KhokhlovaM.D., Lyubin E.V., Zhdanov A.G., RykovaS.Yu.,Krasnova T.N., Sokolova I.A., and Fedyanin A.A. Peculiarities of RBC aggregation studied by double trap optical tweezers. Proc. SPIE, 2010, vol. 7715, p. 77150M.

- NeumanK.C. andBlockS.M. Optical trapping. Rev. Sci. Instrum., 2004, vol. 75, No. 9, p. 2787.