Ионоселективный электрод на ион алюминия с полианилиновым трансдюсером

Виноградов Олег Валерьевич

Студент

ФГБОУ ВПО Тверской государственный университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E–mail: olegvinogradov00@gmail.com

Известно, что для ионометрического контроля катионов Al3+ до сих пор нет надёжного ионоселективного электрода (ИСЭ). В литературе встречаются отдельные работы, связанные с изготовлением мембранного ИСЭ с жидкостным внутренним электродом сравнения. Известно, что использование вместо внутреннего электрода сравнения электронно-ионного трансдюсера на основе электропроводных полимеров позволяет значительно улучшить метрологические характеристики электрода. Поэтому целью настоящей работы было создание твердоконтактного ИСЭ на алюминий с трансдюсером.

Для ИСЭ мы использовали ионообменную мембрану, приготовленную по классической схеме. Мембрана содержала диоктилфталат  55%, поливинилхлорид  40% и электродактивное вещество 5% - комплекс алюминия с ализарином. Для стабилизации потенциала на границе ионоселективная мембрана-токоотвод (с электронной проводимостью) мы использовали трансдюсер на основе полианилина (ПАНи). Плёнка трансдюсера была получена электрохимическим методом циклической вольтамперометрии (ЦВА) в растворе, содержащим 0,1М анилина и 1М HCl. Циклирование потенциала осуществляли в интервале -200 - +800 мВ. В процессе циклирования на кривых ЦВА наблюдался рост катодных и анодных пиков от цикла к циклу, при этом визуально наблюдалось появление плёнки ПАНи. Осаждение ПАНи осуществляли на графитовую подложку, которая и служила токоотводом. К поверхности полианилинового трансдюсера была приклеена ионоселективная мембрана.  Изготовленный таким образом электрод имел широкий диапазон линейности электродной функции в интервале: 1-6 pC. Крутизна электродной функции составила 19 мВ/pC. Время отклика не превышало 20 секунд, при этом значения потенциала были стабильными. Электрод сохранял работоспособность в интервале температур 15-700С. Изменение температуры в указанном интервале влияло на крутизну электродной функции в соответствии с теоретическими значениями. Рабочий диапазон pH: 2-4. Ионометрическому анализу практически не мешают ионы меди, цинка, кальция, магния и калия. Изготовленный электрод был использован при анализе модельных смесей, содержащих Al3+, при этом взятые и найденные значения находились в хорошем соответствии. Относительная погрешность не превышала  10%. Этот же ИСЭ мы использовали для потенциометрического титрования Al3+ раствором NaF, относительная погрешность была менее 1%.

Важной особенностью данного электрода является отсутствие в его конструкции драгоценных металлов, что можно рассматривать как преимущество, кроме того технология его изготовления может быть реализована в условиях малого инновационного предприятия. Исходя из изложенного выше можно считать, что предложенный электрод может найти применение в аналитической практике и имеет хорошие перспективы для коммерциализации.