ОСГИ. Вопросы технологии

Хвостова Екатерина Владимировна

сотрудник

ФГУП НПО “Радиевый институт им В.Г. Хлопина”, Санкт-Петербург

Е-mail: Kotaj@bk.ru

В настоящее время образцовые спектрометрические гамма источники (ОСГИ) применяются в качестве рабочих эталонов для поверки и градуировки средств измерений фотонного излучения, аттестации методик измерений и контроля правильности измерений фотонного излучения. Особой областью применения образцовых спектрометрических источников является тестирование и калибровка спектрометров, используемых в исследованиях окружающей среды [1].

Источник состоит из плоского алюминиевого кольца диаметром 25 мм и толщиной 3 мм и активной части, термически загерметизированной между двумя полиимидными пленками, диаметр не более 3 мм. В связи с отсутствием жесткой конструкции вероятность нарушения геометрии источника, а, следовательно, и его спектрометрических характеристик, в процессе изготовления, достаточно велика.

Целью работы было улучшение качества источника за счет снижения степени деформации пленки в процессе изготовления.

Технологический процесс изготовления ОСГИ-3 состоит из следующих этапов: сборки подложки, нанесения радионуклида на подложку, герметизации радионуклида, сборки активной части в корпус источника, измерения активности и аттестации источника.

Для достижения поставленных целей в процесс изготовления ОСГИ внесены некоторые изменения.

На стадии сборки подложки включена калибровка алюминиевых колец и корпусов, а так же предусмотрен предварительный прогрев подложек при более низких температурах.

Выявлено, что при сокращении времени герметизации радионуклида на специально сконструированной для данной работы установке сохраняется плоскопараллельность поверхности источника.

На заключительном этапе, сборки источника, метод прессования несущих колец корпуса был заменен на метод вальцевания, что заметно снизило вероятность деформации активной части.

Внесение вышеперечисленных изменений, в процесс изготовления образцовых спектрометрических гамма источников, снизило до минимума количество выпускаемых источников не соответствующих заявленным эталонным характеристикам.

Список литературы:

1. “Радиевый институт им. В.Г. Хлопина. К 75-летию со дня основания.” Под ред.: Н.А. Степанова, О.Д. Федорова, Л.Г. Царицына; 1997г.