Экспериментальное и теоретическое определение отношения сигнал/помеха в системе с корреляционным приемом сфокусированных термоакустических полей
Логинов Сергей Викторович
аспирант
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: loginov@physics.msu.ru

Имеются различные подходы к восстановлению распределения поля температуры внутри биологических объектов [1-5, 9-10, 12]. Информация о распределении поля температуры может помочь при медицинской диагностике новообразований и нарушений кровообращения [6-8, 11, 12]. Корреляционный подход, предложенный в [1-5], позволяет определить температуру, скорость звука и коэффициент поглощения в каждом элементе разрешения исследуемого объекта (органа) с помощью измерений термоакустического поля, т.е. акустического излучения, создаваемого нагретыми телами. При подходе [1-5] раздельное восстановление температуры, скорости звука и поглощения возможно только при применении анизотропной подсветки элемента разрешения – специально создаваемого теплового или квазитеплового поля с эффективной температурой, которая различна для различных приемников. В работах [1, 3] предлагается использовать корреляционный метод в сочетании с фокусировкой термоакустических полей зеркальной системой. Фокусированная система позволит уменьшить количество преобразователей и объем корреляционных вычислений и позволит создать антенную решетку из гидрофонов малой апертуры, способную производить измерения сразу для линии внутри исследуемого органа. При этом сканирование сводится к одномерному перемещению гидрофонов и зеркальной системы относительно органа вместо фазирования многих пар приемников многоэлементных антенных решеток. Кроме того, система с фокусировкой значительно упрощает создание анизотропной подсветки, по сравнению с системой с многоэлементными антенными решетками.

На данном этапе ставилась задача создания установки, осуществляющей корреляционный прием сфокусированных термоакустических полей. Для фокусировки применялись простые в изготовлении сферические зеркала. Однако искажения, вносимые ими за счет сферической абберации, снижают когерентность принимаемых термоакустических сигналов от протяженных источников. Предложена методика оценки в лучевом приближении степени когерентности термоакустических сигналов от протяженных тепловых источников для заданного положения зеркал и приемников. С помощью численной реализации данной методики для двух изготовленных сферических зеркал размером 4x10 см с радиусом 23 см найдено положение, для которого можно создать антенную решетку из преобразователей размером 5x10 мм, позволяющую принимать термоакустическое излучение от источников в области размером около 10 см, с коэффициентом когерентности от 0.7 до 0.95. Кроме термоакустического излучения, приходящего от элемента разрешения, на приемники термотомографа будет попадать фоновое термоакустическое излучение, являющееся помехой. Предложен метод оценки отношения сигнал/помеха для подобных схем с зеркальной системой фокусировки. Суть метода заключается в определении потерь полезного термоакустического сигнала из-за конечности размеров фокусного пятна и сферической расходимости. Оценено соотношение сигнал/помеха для приведенных параметров зеркал и приемников. Оценка соотношения сигнал/помеха в случае среды, являющейся непоглощающей на пути между элементом разрешения и приемниками, показала возможность определения температуры с достаточной для медицины точностью 0.1° при факторе накопления Δf⋅Δt, превосходящем 106 (Δf – ширина полосы частот, Δt – время измерения). Была создана экспериментальная установка с двумя гидрофонами для корреляционного приема термоакустического излучения от одного источника. Проведены эксперименты для искусственных (квазитепловых) и естественных (тепловых) источников. Было зафиксировано обнаружение корреляционного отклика для шумового излучения искусственного источника (с контрастом эквивалентной температуры ~20°), и естественного теплового источника (с контрастом эквивалентной температуры ~10°), при факторе накопления Δf⋅Δt~106. Экспериментальные результаты свидетельствуют о возможности создания акустического корреляционного термотомографа с предварительно сфокусированными термоакустическими полями.

Литература

- Буров В.А., Дмитриев К.В., Евтухов С.Н. // Известия Российской Академии Наук. Серия Физическая, 2009, Т. 73, № 4, С. 551.

- Буров В.А., Дариалашвили П.И., Евтухов С.Н., Румянцева О.Д. // Акустич. журн., 2004. Т. 50. № 3. С. 298.

- Буров В.А., Дмитриев К.В., Логинов С.В., Румянцева О.Д. // Труды 54-й Научной конференции МФТИ Том 1 / Ред.  В.А. Дружинина, И.А. Волкова, О.П. Котова, Л.В. Себова. «Физтех-полиграф», 2011 с 17–19

- Буров В.А., Дариалашвили П.И., Румянцева О.Д. // Акустич. журн., 2002. Т. 48. № 4. С. 474.

- Буров В.А., Касаткина Е.Е., Марьин А.О., Румянцева О.Д. // Акустич. журн., 2007. Т. 53. № 4. С. 580.

- Ветилев П.С., Чилингариди К.Е., Золкин А.В., Веснин С.Г., Габаидзе Д.И., Банный Д.А. // Хирургия 2006, №6 с.54-58.

- Зарецкий В.В., Выховская А.Г. Клиническая термография// М.: Медицина, 1976. 167 с.

- Иваницкий Г.Р. // УФН 2006 Т.176 Вып. 12 С.1293-1320

- Мансфельд  А.Д. // Акустич. журн., 2009. Т. 55. № 4–5. С. 546.

- Bowen T «Passive remote temperature sensor system» // U.S. Patent, 4,246,784, Jan 27, 1981.

- Keyserlingk J. R., Ahlgren P. D., Yu E., Belliveau N., and Yassa M.// IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, vol. 19, no. 3, pp. 30–41, 2000.

- Yong Xu, Xiangyu Wei, Ge Wang // International Journal of Biomedical Imaging 2009. ID 464235.