Биосенсор для определения лактата в поте в режиме реального времени

Лаптев Геннадий Юрьевич

Студент 3курса

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Химический Факультет, Москва, Россия

E-mail:  gennadylaptev@gmail.com

Разработка высокочувствительных, надёжных и экспрессных методов мониторинга лактата представляет большой интерес для клинической диагностики (гипоксия тканей) и спортивной медицины (концентрация лактата - маркёр эффективности тренировок).

Для определения лактата широко используют биосенсоры с иммобилизованным на них ферментом – лактатоксидазой [1]. При этом детектирование осуществляется через определение пероксида водорода, выделяющегося в ходе ферментативной реакции. Одними из наиболее эффективных датчиков на пероксид водорода считаются электроды, модифицированные берлинской лазурью, которые позволяют избирательно определять пероксид водорода по реакции его восстановления в присутствии кислорода [2]. Впервые использование электродов, модифицированных берлинской лазурью, для разработки биосенсоров было показано в нашей лаборатории в 1994 г. [2].

Содержание лактата в поте варьируется от 4 до 78,5 мМ [3]. Ранее в нашей лаборатории были разработаны биосенсоры на лактат, обладающие высокой чувствительностью 0,3 A/M·см2 и широким линейным диапазоном определяемых концентраций от 5·10-6 до 5·10-3 М. Важной задачей являлось изменение аналитических характеристик ранее разработанных датчиков, а именно сдвиг диапазона определяемых концентраций в более высокую область, для создания биосенсора для определения лактата в неразбавленном поте и интеграция полученного биосенсора в тонкослойную ячейку для измерений концентрации лактата в неразбавленном поте в режиме реального времени.

***

В ходе данной работы были подобраны оптимальные условия и состав мембраны, наносимой на планарный электрод, модифицированный берлинской лазурью, для изменения аналитических характеристик биосенсора для определения лактата в неразбавленном поте. Для этого лактатоксидаза была иммобилизована в смешанную мембрану Siloxan-Nafion, что позволило ухудшить сродство фермента к субстрату и добиться увеличения константы Михаэлиса в 30 раз. Это привело к сдвигу диапазона определяемых концентраций в область от 1·10-4 до 7·10-2 M. Разработанный датчик обладает чувствительностью 1,2 мA/M·cм2 и линейным диапазоном определяемых концентраций от 1·10-4 до 1·10-2 M. Биосенсор был встроен в тонкослойную ячейку с капилляром, позволяющую проводить измерения лактата в поте в режиме реального времени.

Литература

- Karyakin A., Gitelmacher O., Karyakina E. High-Sensitive Glucose Amperometric Biosensor Based on Prussian Blue Modified Electrodes // Anal. Letters. 1994. V. 27. P. 2861-2869.

- Karyakin A.A. Prussian Blue and its analogues: Electrochemistry and Analytical applications (review) // Electroanalysis. 2001. V. 13. P. 813-819

- Xia Cai; Jilin Yan; Haihong Chu; Meisheng Wu; Yifeng Tu. An exercise degree monitoring biosensor based on electrochemiluminescent detection of lactate in sweat // Sensors and Actuators B: Chemical. 2010. V. 143. P. 655-659