Многослойный нейтронный счетчик на основе пластического сцинтиллятора.

Сухов Евгений Викторович

Студент

Государственный университет «Дубна», факультет естественных и инженерных наук, Дубна, Россия

E-mail: artemjev.jenia@yandex.ru

Основная проблема при детектировании и спектрометрии дейтронов высоких энергий состоит в отсутствии прямых сигналов от проходящих через вещество детектора нейтронов. Регистрация нейтронов осуществляется по вторичным продуктам взаимодействия нейтронов с веществом детекторов. Место взаимодействия нейтронов в веществе – это случайная величина, зависящая от сечения взаимодействия энергии нейтронов и толщины детектора. Используемый метод спектрометрии нейтронов высоких энергий по времени пролета имеет погрешность измерений, зависящую от толщины и временного разрешения детектора:

δβ = ((δL/ct)2+(Lδt/ct2)2)1/2, δt ≈ 0.4 ÷ 0.5 ns 		 (2)

Величина δt определяется характеристиками сцинтилляторов и ФЭУ и для уменьшения погрешности измерений нужно иметь хорошие ФЭУ и сцинтилляторы. Величину δL можно уменьшить, фиксируя точку места взаимодействия по толщине детектора. Для определения места взаимодействия была выбрана схема многослойного нейтронного счетчика на основе пластического сцинтиллятора. В котором точка взаимодействия определяется с точностью толщины используемой пластины.

Рис.1. 1) Вид нейтронного счетчика сверху; 2) Блок-схема подключения; 3) Вид с торца

Для испытания детектора, работающего по этой схеме, был собран прототип. Его основой являются 5 пластических сцинтилляторов с размерами 800х200х20 мм3 каждый. Каждая пластина индивидуально с двух сторон просматривается ФЭУ (были использованы ФЭУ-87). И дополнительно одновременно со всех пластин свет, при помощи световодов, собирается на ФЭУ XP2041. Вся эта сборка помещается в светозащитный корпус размером 2000х300х300 мм3.

Изнутри корпус оклеивался, не пропускающей свет, черной бумагой во избежание попадания света внутрь. Пластические сцинтилляторы были обернуты светоотражающем материалом для лучшего светосбора.

Для счетчика были отобраны ФЭУ-87 с наилучшими временными характеристиками, отбор проводился на специально созданном для этого стенде. На данном стенде на ФЭУ подавался сигнал с лазера Advanced Laser Diode Systems. При помощи специальных программ на компьютере обрабатывался сигнал с ФЭУ, и эта же программа выдавала показания временных характеристик (Рис.3). Измеренные ФЭУ имели временные разрешения от 0,06 до 0,25 ns. Для нейтронного счетчика необходимы были ФЭУ с временным разрешением не больше 0,12 ns.

Рис.3. Гистограмма времяпролетных характеристик

Рис.4. Общий вид нейтронного счетчика

В конечном итоге был собран тестовый счетчик, представленный на Рис.4. Данный счетчик принял участие в 54-ом сеансе НУКЛОТРОНа.

Литература:

- Харжеев Ю.Н. Сцинтилляционные счетчики в современных экспериментах по физики высоких энергий // ЭЧАЯ, Изд-во ОИЯИ. 2015. Т. 46. С. 1227-1320.