Исследование дозных распределений медицинского линейного ускорителя электронов Elekta Synergy

Лебедева Е.А.

студент

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: evgeniyalebedeva17@gmail.com

В течение последних десятилетий активно ведется работа по стандартизации методов и средств измерений, основных параметров всех видов аппаратуры, применяемой для лучевой терапии. Основная задача клинической дозиметрии состоит в количественном описании пространственного и временного распределения поглощенной энергии излучения в теле облучаемого больного, а также в поиске, обосновании и выборе индивидуально оптимизируемых условий его облучения. Дозиметрические сведения служат основой расчета плана облучения каждого больного. Формирование дозного поля (пространственного распределения поглощенной дозы в облучаемой части тела больного) зависит от вида источника излучения, от метода облучения (внешнего, внутреннего, статического, подвижного и др.), телосложения больного, а также от типа радиационного терапевтического аппарата. Результат лучевого лечения напрямую связан с точностью дозы, доставленной пациенту. Доза в свою очередь зависит от параметров пучка, используемых в процессе планирования лечения. Параметры пучка получают во время первоначального ввода в эксплуатацию линейного ускорителя, и они рассматриваются как стандартные для клинического использования.

Целью настоящей работы являлось экспериментальное исследование дозных распределений медицинского линейного ускорителя электронов Elekta Synergy с использованием цилиндрических ионизационных камер и недавно появившейся на рынке дозиметрического оборудования камеры транзитного типа Stealth. Преимущество камеры Stealth заключается в возможности прикрепить ее к головке ускорителя, тем самым позволяя более точно измерять глубинные распределения и профили малых полей и исключая необходимость менять положение рефересной камеры.

Измерения проводились на линейном ускорителе Elekta Synergy городской клинической больницы №57 имени Д.Д.Плетнева, работающего в режиме фотонного и электронного пучков в диапазоне энергий от 4 МэВ до 18 МэВ. Исследования проводились с использованием водного фантома производства IBA Dosimetry. Водный фантом – это, как правило, пластиковый резервуар, заполненный водой до уровня, достаточно глубокого для того, чтобы можно было выполнять измерения глубинного распределения по центральной оси и профиля на глубину до 40 см. В рамках эксперимента использовались фотоны с энергиями 6 МэВ, 10 МэВ и 18 МэВ и следующие размеры полей: 5 × 5 см2 (поле, размеры которого еще позволяют провести измерения с ионизационной камерой в качестве референсной), 10 × 10 см2 (стандартное поле для определения поглощенной дозы), 15 × 15 см2, 40 × 40 см2 (максимальное значение поля).

С данными параметрами были измерены глубинные распределения фотонов и профили доз на следующих глубинах: dmax=1.5 см, dmax=5 см, dmax=10 см и dmax=20 см. Эксперимент проходил в три этапа.  На первом этапе проводились измерения только с использованием цилиндрических ионизационных камер CC13. На втором этапе проводились измерения с использованием новой камеры транзитного типа Stealth. Камера Stealth использовалась в качестве референсной, а ионизационная камера CC13 – в качестве полевой. На третьем этапе проводился сравнительный анализ.

В ходе эксперимента показано, что для определенных размеров полей наблюдаются различия у профилей доз. Отклонения происходят в областях, близких к границам полей, и наблюдается только для большого размера поля (40 × 40 см2). Это может быть вызвано недостаточным внутренним зазором камеры Stealth. Для PDD (процентной глубинной дозы) отклонение тем больше, чем выше энергия пучка и чем больше размер поля. Экспериментальные результаты этого исследования указывают на преимущества, связанные с точностью и временем, затрачиваемым в получение относительных измерений таких, как PDD и профилей для ввода в эксплуатацию пучка, когда камера Stealth используется в качестве референсной камеры для выполнения этих задач.

Одним из главных преимуществ камеры Stealth является экономия времени, благодаря возможности прикрепить ее к головке линейного ускорителя, и отсутствием необходимости после каждого изменения размера поля передвигать референсную камеру. Сопоставимость результатов камеры Stealth и стандартной ионизационной камеры CC13, полученных в данном исследовании, позволяет предположить, что Stealth имеет несколько преимуществ при использовании в качестве референсной камеры для дозиметрии малых полей.

Литература

- Gersh J : Stereotactic beam characterization using the IBA Stealth chamber reference detector / IBA Dosimetry Whitepaper, 2014.

- Vazquez-Quino et al.: Evaluation of a novel reference chamber “Stealth chamber”/ International Journal of Cancer Therapy and Oncology, 2015.