Внутриполостная инструментальная дозиметрия пациенток автономными люминесцентными микрокристаллами LiF (Mg,Ti) при брахитерапии злокачественных новообразований женских репродуктивных органов

Богачева В.В.1, Петухов А.Д. 1, Колыженков Т.В. 1, 2, Крикунова Л.И. 1,3,

Степаненко В.Ф.1, 4, Кулиева Г.З.1, Иванов С.А. 1,3

1сотрудник;  2к.б.н.; 3д.м.н., профессор; 4д.б.н., профессор

Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ “НМИЦ радиологии” Минздрава России, г. Обнинск, Россия

E-mail: viktoriya6773@yandex.ru

Актуальность. Злокачественные новообразования женских половых органов занимают особое место в клинической онкологии и является наиболее часто встречающимися новообразованиями у женщин. Одним из методов лечения злокачественных новообразований является брахитерапия [2]. Методика брахитерапии хорошо освоена и применяется в клинике МРНЦ им. А.Ф. Цыба, однако после лучевой терапии могут наблюдаться побочные эффекты в виде лучевых реакций тканей, находящихся рядом с опухолью. При этом "ин виво" (инструментальная) дозиметрия является отличным решением  для того, чтобы проверить, была ли пациенту подведена правильная доза облучения, определенная расчетным (планируемым) путем.

Актуальность разработки и применения инструментальных (“ин виво”)  методов дозиметрии для обеспечения радиационной безопасности пациентов и снижения риска лучевых реакций,  для индивидуализации и коррекции отпускаемых доз облучения подчеркивается в рекомендациях ВОЗ [7] и МАГАТЭ [6]. “Ин виво” дозиметрия рассматривается как часть программы обеспечения качества радиотерапии, согласно рекомендациям ESTRO [5]. Технология люминесцентной “ин виво” дозиметрии при брахитерапии источником 192Ir с высокой мощностью дозы, позволяет измерять локальные дозы облучения пациенток при отсутствии кабельных соединений с регистрирующими системами - при внутриполостном размещении микродозиметров при проведении брахитерапии. Совершенствование технологии внутриполостной люминесцентной инструментальной дозиметрии, а также исследование возможностей её применения при иных локализациях злокачественных опухолей продолжаются [1].

- Цель: разработать и испытать технологию люминесцентной “ин виво” дозиметрии при брахитерапии злокачественных новообразований женских репродуктивных органов источниками 129Ir с высокой мощностью дозы при внутриполостном размещении автономных микродозиметров LiF (Mg,Ti).

Материалы и методы. Микродозиметры LiF (Mg,Ti) в виде порошка (размеры частиц около 100 мкм) герметически упаковывали внутри гибких тканеэквивалентных трубок, а затем размещали внутри медицинских катетеров. Тканеэквивалентные материалы упаковки микродозиметров обеспечивали условия электронного равновесия. Медицинские катетеры со сборками микродозиметров вводили через уретру и в просвет прямой кишки, а так же фиксировали  сборку из микродозиметров вблизи вагинального эндостата.

Измерения радиационно обусловленных люминесцентных сигналов в микродозиметрах проводили методом термостимулированной люминесценции  (ТЛ). Для измерений интенсивности термостимулированной люминесценции использовали систему регистрации радиационно обусловленного люминесцентного сигнала на установке «Harshow 3500». Дозиметрическую калибровку микродозиметров осуществляли встроенным паспортизированным источником 90Sr/90Y. В свою очередь, калибровку источника 90Sr/90Y проводили на вторичном образцовом источнике 60Co в МРНЦ им. А.Ф. Цыба (с относительной погрешностью по дозе гамма-облучения не более 3%), подобно тому, как это выполнено нами ранее при «ин виво» дозиметрии в процессе высокомощностной брахитерапии рака предстательной железы с применением 192Ir [3,4].

Апробацию разработанной технологии проводили в отделении лучевых и комбинированных методов лечения гинекологических заболеваний, отдел онкологии репродуктивных органов МРНЦ им. А.Ф. Цыба (14 пациенток).

Результаты и выводы. Проведена успешная апробация в клинических условиях разработанной технологии внутриполостной автономной «ин виво» люминесцентной дозиметрии с использованием микрокристаллов LiF (Mg,Ti) при брахитерапии источником 192Ir с высокой мощностью дозы злокачественных новообразований женских репродуктивных органов. Апробация показала возможность получения инструментальной информации о пространственном распределении поглощенной дозы в уретральной, ректальной и вагинальной областях у пациенток. Сравнение измеренных данных с расчетными (планируемыми) дозами показывает, что, как правило, они хорошо согласуются между собой. Однако, измеренные дозы в уретральной и ректальной областях в некоторых случаях превышают расчетные (от 10% до 20%). Имеющиеся расхождения между расчетными и измеренными дозами могут быть обусловлены изменениями конфигурации и положения органов за счет движений при облучении, возможным несовершенством программы расчета доз, а также иными причинами [6].

Проведенные исследования показывают возможность использования разработанной технологии внутриполостной «ин виво» люминесцентной дозиметрии  с применением микрокристалов LiF (Mg,Ti) при брахитерапии злокачественных новообразований женских репродуктивных органов источником 192Ir с высокой мощностью дозы, когда имеет место большой пространственный градиент дозы в зависимости от расстояния “очаг-орган интереса (риска)”. Это актуально не только для совершенствования дозиметрического планирования брахитерапии, но и для принятия адекватных мер при наличии возможных лучевых осложнений.

Литература:

1. Каприн А.Д., Галкин В.Н., Жаворонков Л.П., Иванов В.К., Иванов С.А., Романко Ю.С. Синтез фундаментальных и прикладных исследований – основа обеспечения высокого уровня научных результатов и внедрения их в медицинскую практику // Радиация и риск. 2017. Т. 26, № 2. С. 26-40

2. Каприн А.Д., Галкин В.Н., Иванов С.А. Роль брахитерапии в лечении локализованных форм рака предстательной железы // Biomedical Photonics. 2015. Т. 4, № 4. С. 21–26

3. Степаненко В.Ф., Бирюков В.А., Каприн А.Д., Галкин В.Н., Иванов С.А., Борышева Н.Б., Карякин О.Б., Мардынский Ю.С., Гулидов И.А., Колыженков Т.В., Обухов А.А., Иванников А.И., Скворцов В.Г., Ахмедова У.А., Богачева В.В., Петухов А.Д., Яськова Е.К., Хайлов А.М., Лепилина О.Г., Санин Д.Б., Коротков В.А., Анохин Ю.Н.  «Ин виво» дозиметрия при высокомощностной брахитерапии рака предстательной железы с применением Ir-192: сравнение распределения планируемых и измеренных доз при внутриполостном размещении автономных люминесцентных микродозиметров // Радиация и риск, 2018, Т. 27, №1 С. 77-85

4. Степаненко В.Ф., Бирюков В.А., Каприн А.Д., Галкин В.Н., Иванов С.А., Карякин О.Б., Мардынский Ю.С., Гулидов И.А., Колыженков Т.В., Иванников А.И., Борышева Н.Б., Скворцов В.Г., Ахмедова У.А., Богачева В.В., Петухов А.Д., Яськова Е.К., Хайлов А.М., Лепилина О.Г., Санин Д.Б., Коротков В.А., Обухов А.А., Анохин Ю.Н. Внутриполостная автономная «ин виво» дозиметрия при высокомощностной брахитерапии рака предстательной железы c применением 192Ir: разработка технологии и первые результаты //Радиация и риск. 2017. T. 26, № 2. С. 72-82

5. European Society for Therapeutic Radiology and Oncology - ESTRO, Brussels, 2006. 65 p

6. IAEA. Lessons learned from accidental exposures in radiotherapy,” IAEA Safety Report Series 17 (IAEA, Vienna, 2000), 2000. 96 p

7. World Health Organization 2008, Geneva, Switzerland. 51 p