Исследование потоков вторичных нейтронов на медицинском ускорителе методом сфер Боннера

М. В. Желтоножская1, А.Г. Зон1,a, Е.Н. Лыкова 1,b,

А.П. Черняев1

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, кафедра физики ускорителей и радиационной медицины. Россия,119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2.

E-mail: a idaszon@yandex.ru, b iv-kate@yandex.ru

Развитие современных методов лечения с использованием линейных ускорителей электронов привело к широкому распространению и внедрению в лечебных онкологических учреждениях высокотехнологичных установок лучевой терапии. Несмотря на то, что новые технологии облучения пациентов реализуют существенное снижение поглощённой дозы от тормозных фотонов в нормальных тканях и критических органах, окружающих опухолевые очаги-мишени, любое сложное оборудование требует максимально тщательного контроля качества работы, особенно в условиях его многолетней эксплуатации.

Линейные ускорители электронов, работающие на энергиях свыше 8 МэВ, при взаимодействии с элементами ускорителя и с конструкционными материалами помещения побочно генерируют потоки нейтронов. Поэтому задача исследования этих потоков является важной и актуальной для учета их влияния на здоровье пациентов и медицинского персонала.

Так как использование прямых спектрометрических методов измерений потока нейтронов при работе ускорителя крайне затруднено в связи с импульсным режимом работы медицинского ускорителя и высокой плотностью потока частиц в поле излучения (по разным оценкам ~1012 частиц·см-2·с-1). Поэтому для решения этой задачи нами использовался фотоактивационный метод с использованием (n,) реакций на детектирующей мишени естественного тантала 181Ta.

Исследования проводились на линейном медицинском ускорителе Varian Trilogy при максимальной энергии тормозных гамма-квантов 20 МэВ. Поток нейтронов исследовался с помощью активации фольг из естественного тантала в сферах Боннера. Танталовые фольги размером 10х10х10 см3 и толщиной 350 мкм помещались в шаровые замедлители из чистого полиэтилена размером 0, 70, 120, 200, 300 мм на расстоянии источник-поверхность 148,5 см. В результате обработки полученных данных был восстановлен спектр нейтронов при работе линейного медицинского ускорителя Varian Trilogy. Результаты эксперимента обсуждаются.