Анализ содержания натрия в организме человека методами магнитного резонанса

Тарасова Арина Александровна

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: arina.tarasova99@mail.ru

Сообщается о регистрации сигналов ЯМР натрия (23Na) с целью анализа его содержания в отдельных органах человека. Наибольшее внимание уделено проблеме отложения солей в суставах и околосуставных областях. С помощью данного анализа возможно выявление нарушения метаболизма мочевой кислоты, приводящего к избытку моноурата натрия в организме [1]. Эксперименты проведены на 0,5 Тл клиническом томографе Bruker Tomikon S50. Регистрация сигнала производилась с применением специализированных катушек, настроенных на резонансную частоту ядер натрия.

Был использован опыт, приобретенный в экспериментах по созданию 23Na МРТ образа всего тела человека - Whole Body MRI [2], в которых использовалась поверхностная катушка. Поскольку цель работы – изучение отложения солей в суставах, в настоящей работе, помимо указанной катушки, применялась модифицированная фирменная катушка, предназначенная для исследования коленных суставов, стопы и т.п. За счет коммутации обмоток и установки дополнительных емкостей она была перестроена с частоты ЯМР протонов (21.08 МГц) на частоту ЯМР натрия (5.58 МГц). Кроме того, модификация этой катушки позволила использовать ее не только для приема, но и для передачи радиочастотного сигнала. С ее помощью были проведены измерения спектров ЯМР 23Na, анализ которых позволил получить данные о содержании натрия в вышеуказанных органах.

Съемка спектров производилась с использованием типовой одноимпульсной последовательности с длительностью импульса порядка 5 мс, общее время сканирования при 1000 накоплениях сигнала не превышало 3 минут. Амплитудная калибровка спектров производилась по сигналу от маркерного образца - флакона, наполненного раствором соли.

В качестве испытуемых были привлечены добровольцы разного возраста. Согласно предварительным данным, выявляется корреляция между возрастом и интенсивностью сигнала натрия от ряда органов. Планируется провести уточнение локализации источника сигнала по данным локальной спектроскопии (с применением градиентных полей) и по данным МРТ. Спектроскопические измерения могут быть востребованы для экспресс-диагностики подагры и других болезней, связанных с избытком или недостатком солей в той или иной области организма человека. Причем, как показал наш опыт, для этого может быть использовано и слабопольное МРТ оборудование.

Исследования выполнены на оборудовании ЦКП и комплекса УНУ МГУ «Биоспектротомография» при поддержке грантами РФФИ-19-29-10015-мк и РФФИ-20-52-10004.

Литература

1. Максудова А.Н., Салихов И.Г., Хабиров Р.А., Халфина Т.Н. Подагра // Москва, «МЕДпресс-информ», 2017. С.12.

2. Anisimov N. V., Sadykhov E. G., Pavlova O. S., et al. Whole body sodium MRI at 0.5 Tesla using surface coil and long echo time sequence // Applied Magnetic Resonance, 2019.  Vol. 50, no. 10. P. 1149–1161.