Оценка точности системы измерения скорости в установке калибровки динамических твердомеров

Р.Д, Глухов1, Казиева Т.В.2, Кузнецов А.П.3, Губский К.Л.3

1студент, 2инженер, 3доцент

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва, Россия

E-mail: romanglukhov@icloud.com

В настоящее время широкое распространение получили динамические твердомеры, основанные на методе измерения соотношения скоростей падения и упругого отскока ударника, предложенном Либом. Это связано с тем, что динамические твердомеры Либа представляют собой автономные портативные приборы, позволяющие проводить измерения вне лабораторий, на поверхностях деталей сложной формы и в труднодоступных местах. Распространение портативных динамических твердомеров привело к необходимости разработки систем для их калибровки в производственных условиях.

Основной проблемой измерения твердости металлов при помощи твердомеров, основанных на методе Либа, является необходимость обеспечения строго определенных скоростей индентора (с точностью 0.0025 мс) непосредственно перед моментом удара, и максимально точным измерением скорости бойка после взаимодействия с измеряемым образцом. Измерение скорости индентора в портативных твердомерах осуществляется методом магнитной индукции, однако использование в полевых условиях вызывает износ механической части твердомера, что приводит к необходимости проведения периодических калибровок.

Используемый интерферометрический метод измерения скорости основан на анализе доплеровского сдвига частоты монохроматической волны, отраженной от движущейся поверхности исследуемого образца. Принцип методики PDV (Photonic Doppler Velocimetry),  состоит в направлении непрерывного лазерного излучения к поверхности исследуемого объекта, формирования гетеродинного сигнала биений при смешении отраженного от поверхности объекта лазерного излучения с опорным, и регистрации сигнала, частота которого определяется доплеровским частотным смещением fD = 2V/λ, где λ — длина волны лазера, V — составляющая вектора скорости, ориентированная вдоль оси зондирующего лазерного пучка. Данная методика невосприимчива к внешним воздействиям и позволяет изготавливать компактные измерительные схемы на основе оптоволоконных компонентов.

Для восстановления динамики изменения частоты регистрируемого сигнала применяется преобразование Фурье. Дискретные спектры могут быть использованы для измерения частот синусоидальных составляющих сигнала. Такое измерение состоит в оцифровке составного сигнала, выполнении оконных выборок сигналов и вычислении их спектра дискретной величины, с помощью алгоритма быстрого преобразования Фурье (FFT). Частоты отдельных компонентов можно оценить по их расположению в дискретном спектре с разрешением, зависящим от количества выборок. При оценке ошибки, возникающей при определении частоты методом PDV ранее использовалось соотношение между неопределенностью по частоте и шириной анализируемого окна. Данное приближение справедливо только если есть возможность принять сигнал на данном промежутке постоянным, если же в сигнале присутствуют резкие скачки, то данное приближение не работает. В тоже время, частота синусоидального компонента может быть определена с улучшенным разрешением с помощью интерполяционной функции. Оценка значения по абсциссе максимума интерполированной функции позволяет увеличить точность определения частоты.