Биосенсоры второго поколения на основе пирролохинолинхинон-зависимой глюкозодегидрогеназы и проводящего полимера метиленового синего

Орлов А.К., Галушин А.А., Комкова М.А.

Студент, 1 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: alexorlov458@gmail.com

Среди биосенсоров, используемых для персонального мониторинга уровня глюкозы, наибольшее распространение нашли электрохимические биосенсоры второго поколения. В таких биосенсорах в качестве биораспознающего элемента используют ферменты оксидоредуктазы (глюкозооксидазу или глюкозодегидрогеназу), а для сопряжения биохимической и электродной реакций - редокс-активный медиатор. Для эффективного переноса электрона между активным центром фермента и поверхностью электрода можно использовать подвижные медиаторы на основе азиновых красителей . Такие биосенсоры обладают высокой чувствительностью и селективностью, однако известна проблема их низкой операционной стабильности, обусловленной вымыванием медиатора из чувствительного слоя.

В настоящей работе для создания высокостабильных биосенсоров второго поколения на основе пироллохинолинхинон-зависимой глюкозодегидрогеназы предложено использовать в качестве редокс-медиатора проводящие полимеры азиновых красителей (на примере метиленового синего) . Редокс-потенциал полимера метиленового синего примерно равен редокс-потенциалу пироллохинолинхинона (≈ 0.03 В отн. Ag/AgCl). Таким образом, даже при достаточно низких потенциалах (0.05 – 0.2 В отн. Ag/AgCl) полимер может выступать в качестве акцептора электронов.

В настоящей работе осуществлена электрополимеризация метиленового синего при pH = 9.14 в режиме циклической вольтамперометрии. Пироллохинолинхинон-зависимую глюкозодегидрогеназу иммобилизовали путём адсорбции на поверхности синтезированного проводящего полимера. О возможности сопряжения электродной и ферментативной реакций в данной системе свидетельствует увеличение тока окисления полиметиленового синего на циклической вольтамперограмме в присутствии глюкозы.

Зависимость хроноамперометрического отклика разработанного биосенсора от концентрации глюкозы подчиняется уравнению Михаэлиса-Ментен. Зависимость предельного каталитического тока от рабочего потенциала имеет вид полярографической волны с E1/2 ≈ 0.07 В, что примерно совпадает с редокс-потенциалом полиметиленового синего. Максимальный электрокаталитический ток достигается при E ≥ 0.15 В отн. Ag/AgCl и составляет 54 ± 8 мкА•см-2. При этом предел обнаружения глюкозы (смин) составил 0.17 мкМ.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант # 20-33-70107.

Литература

1.	Sekretaryova, A.N., Vokhmyanina, D. V., Chulanova, T. O., Karyakina, E. E., Karyakin, A. A., Reagentless Biosensor Based on Glucose Oxidase Wired by the Mediator Freely Diffusing in Enzyme Containing Membrane. ANALYTICAL CHEMISTRY, 2012. 84(3): p. 1220-1223.

2.	Karyakin, A.A., Strakhova, A. K., Karyakina, E. E., Varfolomeyev, S. D., Yatsimirsky, A. K., The electrochemical polymerization of methylene-blue and bioelectrochemical activity of the resulting film. Synthetic Metals, 1993. 60(3): p. 289-292.