Электрохимический биосенсор для определения глюкозы на основе прямого биоэлектрокатализа с участием глюкозодегидрогеназы

Федорова Е.А.,1 Шавокшина В.А.,2 Комкова М.А.,2 Андреев Е.А.2

Студентка, 1 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

1Факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: fedorova_katycha@mail.ru

Несмотря на 60-летнюю историю, разработка глюкозных биосенсоров и по сей день является актуальной задачей. Наиболее востребованным применением этих устройств является мониторинг уровня глюкозы в крови для диагностики и предотвращения осложнений сахарного диабета, которым страдают около 6% от всего населения планеты. Помимо этого, глюкозные биосенсоры находят применение в биотехнологии, фундаментальной медицине и при контроле промышленных производств.

Преимущественно распространены биосенсоры второго поколения, демонстрирующие существенный недостаток: компоненты крови способны давать ложный сигнал наряду с медиаторами. Третье поколение лишено этого недостатка, так как принцип работы основан на прямом биоэлектрокатализе, при котором электроны от активного центра туннелируют непосредственно к поверхности электрода. Отсутствие второго субстрата нивелирует влияние интерферирующих соединений.

Целью настоящей работы является одностадийное создание по собственной методике глюкозного биосенсора третьего поколения, основанное на прямом биоэлектрокатализе с участием глюкозодегидрогеназы. В ходе эксперимента проводилась модификация поверхности планарных электродов смесью, содержащей мембранообразующее вещество Nafion, суспензию сажи и фермент глюкозодегидрогеназу.

Для подтверждения сопряжения биохимического и электрохимического процессов зарегистрированы циклические вольтамперограммы разработанных биосенсоров. В отсутствие глюкозы наблюдается профиль вольтамперограммы, характерный для модифицированных электродов. Добавление в систему 1 мМ глюкозы повышает токи в анодной области вольтамперограммы, что обусловлено редокс-процессом с участием активного центра фермента и свидетельствует о протекании каталитического процесса.

Аналитические характеристики биосенсоров исследовали в режиме хроноамперометрии с добавлением различных концентраций глюкозы. Динамический диапазон определяемых концентраций составил 1-400 мкМ. Наименьшая определенная концентрация 0,99 мкМ. Полученные зависимости плотности тока от глюкозных добавок аппроксимируются уравнением Михаэлиса-Ментен. Продемонстрировано увеличение наблюдаемой константы Михаэлиса при увеличении количества полимера Nafion, что указывает на возрастание плотности мембраны и затруднение диффузии глюкозы к ферменту.

Таким образом, благодаря одностадийному нанесению смеси на электрод достигнуто упрощение конструкции биосенсора, также продемонстрировано явление прямого биоэлектрокатализа.

Работа была выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 20-33-70107).