Определение концентрации натрия в разбавленных смешанных растворах с фенилаланином атомно-эмиссионным методом фотометрии пламени

Сауд А. М., Смагин М.А., Васильева В.И.

Аспирант, 3 курс

Воронежский государственный университет,

химический факультет, Воронеж, Россия

E–mail: ali_saud1900@live.com

При микробиологическом синтезе аминокислот полученные смеси и промывание воды производства содержат помимо целевого компонента также минеральные компоненты и сахара. Для разработки рациональных режимов деминерализации смешанных растворов возникает проблема количественного определения аминокислоты и соли в разбавленных растворах. Целью данной работы является изучение влияния фенилаланина на пламенно-фотометрическое определение концентрации натрия при их совместном присутствии в разбавленных растворах.

Модельные растворы аминокислоты (Sigma-Aldrich, США) и минеральной соли (ВЕКТОН, Россия) готовили из реактивов классификации “х.ч.”. Концентрации хлорида натрия и фенилаланина в индивидуальных и смешанных эквимолярных растворах находились в диапазоне 10-5 – 10-4 моль/дм3.

Экспериментально установлено снижение фототока эмиссии натрия в присутствии фенилаланина. Основная причина заключается в том, что аминокислота повышает вязкость раствора, что приводит к понижению скорости распыления в анализаторе и снижает аналитический отклик. Другая возможная причина обусловлена влиянием присутствия аминокислоты на процесс атомизации. Увеличение размера частиц аэрозоля, образуемых распылителем вызывает уменьшение поступления вещества в пламя. Значительное увеличение частиц аэрозоля в смешанных эквимолярных растворах фенилаланина и хлорида натрия может происходить за счет возможности образования частиц органоминеральной соли [1] и ассоциатов аминокислоты [2].

Снижение интенсивности света, излучаемого натрием в пламени, падает с ростом разбавления эквимолярных растворов. Установлено, что фенилаланин при его концентрации 1.0×10–5 М снижает интенсивность излучения натрия на 10%, а в эквимолярном смешанном растворе концентрации 1.0×10–4 М – на 21%. Статистически доказан систематический тип ошибок определения концентрации натрия в присутствии фенилаланина. Установлена их положительная корреляция с ростом концентрации мешающего компонента.

Для вычисления реальной концентрации ионов натрия в содержащем аминокислоту растворе предварительно определяли содержание аминокислоты методом абсорбционной спектроскопии и оценивали соответствующий отклик пламенно-фотометрического анализатора. Затем проводили коррекцию показаний прибора с учетом вклада в общий сигнал отклика аминокислоты и по градуировочному графику находили концентрацию ионов натрия в растворе.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-08-01260).

Литература

1. Хохлова О.Н., Немчинова Е.В., Нефедова Т.Н. Влияние хлорида натрия на необменную сорбцию фенилаланина и тирозина низкоосновным анионообменником АН-221 // Сорбционные и хроматографические процессы. 2010, Том 6, №5.

2. Голева Е.А., Васильева В.И., Абрамова Е.О., Сауд Али Мунир и др. Реологические и спектральные свойства водных растворов фенилаланина // Сорбционные и хроматографические процессы. 2018, Tом 18, №2.