Сравнительная оценка методов расчёта второго центрального момента хроматографических пиков

Климова Я.А.

Аспирант, 1 год обучения

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,

Факультет химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий, Пермь, Россия

E–mail: yana-klimova-1995@mail.ru

Изучение кинетики массопереноса в хроматографических колонках требует знания точных значений первого абсолютного (µ1) и второго центрального (µ′2) моментов хроматографических пиков. Для определения µ1 и µ′2 необходимо интегрировать кривую элюирования за время выхода пика. При этом неопределённость в выборе границ интегрирования и шумы на кривой элюирования могут вносить погрешность в определяемые величины, особенно в случае второго центрального момента, значение которого сильно зависит от формы концов пика, наиболее подверженных влиянию шумов [1]. Исследователи применяют различные приёмы для повышения точности и надёжности определения второго момента, а также для уменьшения трудоёмкости расчётных процедур. В представленной работе сравниваются четыре метода: (1) расчёт по пику, границы которого определены визуально, (2) расчёт по пику, обрезанному по заданной минимальной амплитуде, (3) по заданному минимальному нормированному наклону и (4) метод Фоли-Дорси, основанный на гипотезе, что форма пика описывается функцией экспоненциально модифицированного распределения Гаусса [2].

Экспериментальные данные получены методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на хроматографе Shimadzu LC-20. Измерения проводили на колонке Chirobiotic-R (250 x 4.6 мм). Подвижной фазой служила бинарная смесь вода–метанол с содержанием органического растворителя 10 об. %, модифицированная ацетатом аммония (0.0002 М). В качестве модельных объектов исследования использовали стереоизомеры дипептида Leu-Leu. Скорость подвижной фазы варьировали в диапазоне 0.1 - 2 мл/мин.

Анализ полученных данных показал, что интегрирование пиков, границы которых были оценены визуально, приводит к сильному разбросу значений µ′2 в серии параллельных измерений и не позволяет выявить зависимость µ′2 от скорости потока. Вторые центральные моменты, полученные методом Фоли-Дорси для всех стереоизомеров Leu-Leu, превышают значения, найденные с помощью методов (2) и (3), т.е. по усеченным пикам. Данная закономерность объясняется отклонением формы пиков от экспоненциально модифицированной функции Гаусса. Хотя эти отклонения были невелики и визуально слабо заметны, но и они приводили к искажению значений второго момента. Таким образом, для изучения кинетики массопереноса рекомендуется использовать метод интегрирования пиков, усечённых по заданному параметру (амплитуде или наклону).

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-13-00240).

Литература

1. Stevenson P.G., Gritti F., Guiochon G. Automated methods for the location of the boundaries of chromatographic peaks // Journal of Chromatography A. 2011. V. 1218, P. 8255– 8263.

# 2. Foley J.P., Dorsey J.G. Equations for calculation of chromatographic figures of merit for ideal and skewed peaks // Analytical Chemistry. 1983. V. 55, P. 730-737.