Разработка стандартных образцов для аналитического контроля дисперсных систем методом измерения электрокинетического (дзета) потенциала

Аверкин Д.В.1, Беленький Д.И.2, Вишневецкий Д.В.1, Хижняк С.Д.1, Пахомов П.М.1

Аспирант,1 курс

1Тверской государственный университет, Тверь, Россия

2Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений, г.п. Менделеево, Россия

E-mail: averkindmitry@gmail.com

Измерение электрокинетического (дзета) потенциала (ξ-потенциала) методом электрофореза относится к экспресс-методам для контроля дисперсных систем. В настоящее время сформировались требования внутреннего рынка по обеспечению единства измерений ξ-потенциала. Эти требования связаны, в первую очередь, с необходимостью повышения качества продукции, выпускаемой в различных отраслях промышленности. В области фундаментальных научных исследований измерение ξ-потенциала используется для мониторинга динамических характеристик биополимеров и синтетических наночастиц. В качестве аналитического метода контроля качества выпускаемой продукции в химической, биотехнологической и пищевой промышленностях знание точного значения ξ-потенциал позволяет определить стабильность во времени суспензий и эмульсий. На данном этапе главная проблема состоит в том, что существующие стандартные образцы для измерения ξ-потенциала отличаются дороговизной и относительной недолговечностью, а также узким диапазоном значений ξ-потенциала, что является проблемой при проведении калибровки оборудования [1].

В результатае проведенного исследования авторами предполагается использование супрамолелкулярных систем на основе водных растворов L-цистеина и ацетата серебра (ЦСРац) и N-ацетил-L-цистеина и ацетата серебра (НАЦац) в качестве системы стандартных образцов для измрения ξ-потенциала. Простота одностадийного синтеза, водная основа супрамолекулярных систем ЦСРац и НАЦац и низкие концентрации исходных компонентов от 1·10-2 М и ниже по аминокислоте L-цистеину в системе ЦСРац и по N-ацетил-L-цистеину в системе НАЦац, соответственно, делают предложенные супрамолекулярные системы перспективными стандартными образцами для измерения ξ-потенциала.

В процессе исследования супрамолекулярных систем на оборудовании фирмы “Malvern” “Nanosizer ZS” в стандартной U-образной кювете были зарегистрированы стабильные во времени значения ξ-потенциала: для ЦСРац среднее значение ξ -потенциала равен +64±7 мВ и +43±4, для НАЦац значение ξ-потенциала равно -45±5 мВ и -58±6. Установлено, что величины ξ-потенциала описываемых систем являются воспроизводимыми и соответсвуют по своим физико-химическим свойствам требованиям ГОСТ ISO 13099-2-2016 в области измерения ξ-потенциала. Для расширения диапазона эффективных значений системы ЦСРац от +40 до +100 мВ возможно введение растворов электролитов как Na2WO4, Na2SO4 и Na2MoO4 - в концентрациях от 0,04 до 0,11 мМ. Изменение ξ-потенциала в равной степени зависит от заряда катиона вводимого в систему электролита и специфичных взаимодействий аниона с агрегатами супрамолекулярной системы.  Для НАЦац системы установлена возможность дополнительной стабилизации ξ-потенциала на значении -36 мВ и уменьшении среднеквадратичного отклонения результатов измерений (±3мВ) путем введения 0,01 мл раствора полиэлектролита ПВС с содержанием в исходном растворе 0.02% по массе.

Литература

1. Д. Беленький, Д. Балаханов, Е.Лесников. Определение дзета-потенциала. Краткий обзор основных методов // Аналитика, 2017, №3(34), 82-89с.