Получение энергии из электромагнитного поля возбуждения в магнитно-резонансном томографе с помощью системы приёмных антенн

Бурмистров Олег Ильич

Студент 2-ого курса магистратуры

Национальный исследовательский университет ИТМО, физико-технический факультет, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: ob_an602@mail.ru

Магнитно-резонансная томография (МРТ) относится к методу неинвазивной медицинской диагностики. Работа МР-сканера основана на работе с радиочастотными и магнитными полями, при том работа с данными полями осуществляется двумя фазами: приёма и передачи. Когда осуществляется фаза передачи, создаётся мощное радиочастотное поле (B1), поворачивающие собственные магнитные моменты (спины) ядер атомов водорода в объекте исследования.

Во время фазы приёма регистрируется отклик системы на определённой частоте (в зависимости от величины постоянного магнитного поля МР-сканера), так как после фазы приёма происходит релаксация и магнитные моменты атомов возвращаются в исходное состояние. Поскольку регистрируемый сигнал имеет крайне малую величину, применяются приёмные локальные катушки, расположенные вблизи объекта исследования (часто объект исследования помещается в локальную катушку).

Во время клинических исследований применяются различные локальные приёмные катушки для различных видов исследований. Они подключаются к МР-сканеру с помощью кабеля. Однако отсутствие кабеля позволило бы решить следующие проблемы: физический износ кабелей и разъёмов, отсутствие достаточно габаритного кабельного фильтра (для предотвращения его нагрева), при увеличении числа каналов (которое увеличивается с каждым годом в МР-сканерах) растут габариты кабелей, увеличение комфорта для пациента и увеличение скорости укладки пациента.

Для реализации данной идеи требуется решить 2 проблемы: беспроводная передача информации из локальной катушки и беспроводное питание катушки. Данные решения не должны искажать поле, так как это повлияет на качество изображений и должны быть достаточно компактными. В ряде работ [1] уже было предложено переносить информацию на частоту, на которой влияние на качество изображений отсутствует.

Также существует ряд работ [2], где осуществляется приём энергии из поля B1. Однако в данных работах используется линейная поляризация, когда в МР-сканере применяется круговая поляризация у поля B1. Поэтому в данной научной работе предлагается конструкция антенны и выпрямителей к ней, которая позволяет получать энергию из поля B1 круговой поляризации, которая достаточно компактна (размеры 11 см на 6 см на 4 см) и не искажает поле B1. Антенна для приёма круговой поляризации позволит получать больше энергии, чем антенна для приёма одной линейной поляризации.

Оптимальной конструкцией антенны оказалась использование 2-ух катушек: рамки и седловидной. Для неё было проведено численное моделирование в программном пакете «CST Microwave Studio», а также проведены эксперименты на популярных томографах Siemens Avanto 1.5T и Siemens Espree 1.5T.

В ходе моделирования и экспериментов были получены следующие результаты. Данная приёмная антенна должна располагаться на расстоянии не менее 5-ти сантиметров от пациента, дабы не вносить искажения в поле B1 и быть достаточно безопасным для пациента. При исследовании зависимости положения приёмных антенн в МР-сканере было найдено, что существует оптимальное положение, где количество принятой энергии максимально и при котором качество изображения не страдает. Также в ходе экспериментов получено, что получаемая мощность  50 - 400 мВт (зависит от типа импульсной последовательности в МР-сканере).

Увеличение числа приёмных антенн и/или размеров приёмной антенны позволяет увеличить данное значение. Однако, принятой энергии достаточно для питания некоторых локальных катушек в МР-сканере. Например, локальных катушек с небольшим числом каналов. Совершенствование данной системы позволит питать локальные катушки с большим числом каналов.

Литература

1. Nohava, L., Ginefri, J.C., Willoquet, G., Laistler, E. and Frass-Kriegl, R., 2020. Perspectives in wireless radio frequency coil development for magnetic resonance imaging. Frontiers in Physics, 8, p.11.

2. Venkateswaran, M., Kurpad, K., Brown, J.E., Fain, S. and van der Weide, D., 2020, July. Wireless Power Harvesting During MRI. In 2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC) (pp. 1469-1472). IEEE.