Кулонометрическое определение содержания аскорбиновой кислоты

в биологически активных добавках

Липатникова Л.А.1, Южанин К.И.1, Фокина А.И.1

1Студент, 4 курс бакалавриата

1Магистрант, 2 курс

1Доцент кафедры фундаментальной химии и методики обучения химии

1Вятский государственный университет

Институт химии и экологии, Киров, Россия

E-mail: lyudmilali019@gmail.com

Одним из важнейших природных биологически активных веществ является аскорбиновая кислота (витамин С) [1]. Одним из главных источников аскорбиновой кислоты являются биологически активные добавки (БАД). В настоящее время на рынке представлен довольно большой ассортимент БАД, содержащих витамин С. Для определения содержания кислоты в препаратах в производственных, научно-исследовательских и учебных лабораториях целесообразно внедрять методы, обладающие высокой точностью, экспрессностью, безопасностью. Одним из таких методов является кулонометрия [2]. Имеется достаточно большое количество работ, описывающих амперометрическую индикацию конечной точки титрования при кулонометрическом определении витамина С [3, 4]. Однако мало работ о бипотенциометрической индикации и условиях ее реализации на кулонометре «Эксперт-006». Поэтому целью работы было валидировать методику определения содержания аскорбиновой кислоты в таблетках фирмы ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (г. Уфа, Россия). Валидируемая методика: навеску таблеток 1 г (точная навеска) растворяли в мерной колбе объемом 100 мл. Определяли на кулонометре «Эксперт-006» (ОАО «Эконикс-эксперт», г. Москва, Россия). Йод генерировался из йодида калия в хлороводородном буферном растворе (рН 1.2) при 50 мА при величине основного тока 30 %. Валидационными характеристиками были: повторяемость (n=6, Р=0.95), линейность (пять разновидностей по массе навесок БАД, равных 80, 90, 100, 110 и 120 % от исходного количества, n=2) и правильность (три разновидности добавок: 80, 100 и 120 % от содержания аналита в пробе, n=2, P=0.95).

Результаты валидации: повторяемость – относительное СКО при Р=0.95 составило 1.3 %, абсолютное СКО – 0.012; линейность (зависимость аналитического сигнала от массы навески) – R=0.99; правильность – достоверных отличий между введенными и найденными значениями добавок не обнаружено, поэтому получаемые результаты можно считать правильными. Установлено, что на 1 г препарата приходится 99±1 мг аскорбиновой кислоты. Что соответствует заявленному производителем количеству.

Таким образом, метод кулонометрического титрования аскорбиновой кислоты иодом с бипотенциометрической индикацией перспективен для определения действующего вещества в лекарственном препарате. Однако, следует продолжать исследование в направлении поиска оптимальных условий анализа, в том числе, подходящих для большого спектра как лекарственных препаратов, так и других объектов.

Литература

1. Комов В.П., Шведов В.Н. Биохимия. М.: Дрофа, 2004. 640 с.

2. Будников Г.К., Широкова В.И. Развитие электроанализа в СССР и России: кулонометрические методы // Журнал аналитической химии. 2015. Т. 1. № 1. С. 92-98.

3. Лира О.А., Абдуллина С.Г. Кулонометрическое определение аскорбиновой кислоты // Электронный сборник научных трудов «Здоровье и образование в XXI Веке» № 9. 2010. Т. 12. С. 431-432.

4. Зиятдинова Г.К., Низамова А.М., Самигуллин А.И., Будников Г.К. Электрогенерированные гексацианоферрат(III)-ионы в кулонометрическом анализе // Ученые записки казанского государственного университета. 2009. Т. 151. Кн. 1. С. 32-36.