Результаты in-vitro экспериментов по определению физических процессов и регистрации температурных значений крови внутри венозного сосуда при проведении эндовазальной лазерной коагуляции

Таратынова А.Д.,1 Артемов С.А., Беляев А.Н., Бушукина О.С., Костин С.В.,

Рябочкина П.А., Хрущалина С.А.

Аспирант 2 года обучения

1Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва, Саранск, Россия

E-mail: alina.taratynova@mail.ru

Метод эндовазальной лазерной коагуляции (ЭВЛК) на сегодняшний день является наиболее распространенным при проведении лечения варикозного расширения вен нижних конечностей. В клинической практике при лечении данного заболевания в 70% случаев выбирается именно этот метод малоинвазивного лечения. На данный момент известны лазерные аппараты, генерирующие излучение с длинами волн 0,81; 0,98 мкм, которое соответствует полосе поглощения гемоглобина, с длиной волны 1,55 мкм, поглощаемое водой, и излучение двухмикронного диапазона спектра, которое поглощается водой более эффективно [1-5].

Однако, несмотря на достигнутые успехи и накопленные экспериментальные и клинические результаты, метод ЭВЛК не считается абсолютно безопасным и успешным на 100%. По статистике 15% пациентов после проведения процедуры ЭВЛК не удовлетворены результатом из-за возникновения боли и гематом, а частота рецидивов при проведении ЭВЛК составляет 10 % [6-7]. Подбор оптимальных энергетических характеристик (мощности лазерного излучения и скорости извлечения световода) для различных значений диаметра вены позволит минимизировать послеоперационные осложнения и проводить процедуру ЭВЛК, результатом которой будет стойкая облитерация.

Оптимизация процесса ЭВЛК требует детального изучения механизма воздействия лазерного излучения на составляющие венозного русла (кровь, стенка вены, паравенозные ткани). Известно, что при поглощении лазерного излучения хромофорами ткани (гемоглобин и вода) энергия лазерного излучения трансформируется, и происходит ряд процессов, основным из которых является нагрев поглотившей излучение ткани, что приводит к денатурации белка и необратимому термическому повреждению. Также встречаются работы, описывающие эффект карбонизации углеродосодержащих веществ, дальнейший нагрев черного карбонизированного слоя до 10000С, и как следствие вапоризация крови [8]. В работе [9] сообщается об образовании пузырьков, которые, как утверждают авторы, способствуют правильной доставке излучения к стенке вены за счет уменьшения коэффициента абсорбции при образовании газовой фазы.

Целью настоящей работы являлось проведение экспериментов in-vitro по изучению основных физических процессов, происходящих во время процедуры ЭВЛК в крови венозного просвета при использовании лазерного излучения с длиной волны 1,5- и 2-микронного диапазона. Проведение экспериментов сопровождалось измерением температуры крови при воздействии лазерным излучением различных длин волн и энергетических характеристик излучения. Полученные значения температуры сравнивались с результатами моделирования процесса ЭВЛК, которое осуществлялось в программном пакете COMSOL Multiphysics 5.6 с использованием модуля «Теплопередача». Физические процессы, происходящие в крови, задавались с учетом результатов проведенных экспериментов при использовании длин волн лазерного излучения 1,5- и 2-микронного диапазона. Результаты моделирования коррелируют с данными экспериментов in-vitro и могут быть использованы при построении зависимости энергетических характеристик лазерного излучения от диаметра просвета вены.

Литература

1. Sroka R, Weick K, Steckmaier S, Steckmaier B, Blagova R, Sroka I, et al. The ox‐foot‐model for investigating endoluminal thermal treatment modalities of varicosis vein diseases. ALTEX‐Altern Anim Exp. 29(4):403–10, 2012.

2. Mendes-Pinto D., Bastianetto P., Cavalcanti Braga Lyra L., Kikuchi R., Kabnick L. Endovenous laser ablation of the great saphenous vein Comparing 1920-nm and 1470-nm diode laser, Int Angiology, vol. 35, pp. 599-604, 2016.

3. Ashpitel H.F., Dabbs E.B., Nemchand J.L., La Ragione R.M., Salguero F.J., Whiteley M.S., Histological and Immunofluorescent Analysis of a Large Tributary of the Great Saphenous Vein Treated with a 1920 nm Endovenous Laser: Preliminary Findings, EJVES Short Reports, vol. 39, pp. 7-11, 2018.

4. Belyaev A.N., Chabushkin A.N., Khrushchalina S.A., Kuznetsova O.A., Lyapin A.A., Investigation of endovenous laser ablation of varicose veins in vitro using 1.885-μm laser radiation, Las. Med. Sci., vol. 31(3), pp. 503-10, 2016.

5. Artemov S.A., Belyaev A.N., Bushukina O.S., Khrushchalina S.A., Kostin S.V., Lyapin A.A., Ryabochkina P.A., Taratynova A.D., Optimization of endovenous laser coagulation: in vivo experiments, Lasers Med Sci, https://doi.org/10.1007/s10103-019-02874-6, 2019.

6. Khilnani N.M., Grassi C.J., Kundu S. et al. Multi-society consensus quality improvement guidelines for the treatment of lower-extremity superficial venous insufficiency with endovenous thermal ablation from the Society of Interventional Radiology. J Vasc Int Radiol 2010;21:1:14—31.

7. Argyriou Ch, Papasideris Ch, Antoniou G A, et al. The effectiveness of various interventions versus standard stripping in patients with varicose veins in terms of quality of life // Phlebology 2017 January 1,: 268355517720307.

8. Proebstle T. M., Moehler T., Guel D., Herdemann S. Endovenous laser treatment of the greater saphenous vein using a 1320 nm laser causes less side effects than using a 940 nm diode laser. Dermatol Surg. 2005. Vol. 31. Pp. 1678–1683.

9. Minaev V.P., Minaev N.V., Bogachev V.Yu., Kaperiz K.A., Yusupov V.I.. Endovenous laser coagulation: asymmetrical heat transfer (modeling in water), Lasers Med. Sci., vol. 36, pp. 1599-1608, 2020.