Рефолдинг белков, образующих поры, в нанопоровом секвенировании

Субач М.Ф., Родин В.А., Зверева М.Э.

Студент, 4 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: maksim.subach@chemistry.msu.ru

Нанопоровое секвенирование — метод прямого определения последовательности нуклеотидов в ДНК и РНК последнего поколения, основанный на изменении тока при прохождении через нанопору нуклеотидного остатка (н.о.) цени нуклеиновых кислот вследствие сопоставимости размеров канала поры и гетероциклического основания. Этот метод служит для получения последовательности н.о. длинных прочтений в размере тысяч н.о. без дополнительной биоинформатической сборки или амплификации по сравнению с другими методами секвенирования нового поколения [1].

Для реализации метода создана «ячейка», являющаяся первым гибридом микроэлектроники и биополимеров - нанопора. Такая пора представляет собой канал, сформированный белком и интегрированный в чип, позволяющий определять разницу потенциалов канала.

Для формирования канала  используют  белки, образующие пору размером порядка нескольких нанометров в мембране (альфа-гемолизин, аэролизин и т.п.) [2]. При проведении анализа НК структура белка, формирующего  «продуктивную» нанопору, частично нарушается; белок теряет способность формировать канал и пропускать НК, поэтому актуальной задачей является поиск оптимальных реагентов для рефолдинга белков, формирующих пору, чтобы можно было повторно использовать ячейку.

Одним из реагентов, используемых для разрушения НК-белковых комплексов и рефолдинга белков, является этаноламин. Это хаотропный агент, он ослабляет нековалентные взаимодействия в белках, вызывая локальное разворачивание структуры белка с последующим рефолдингом при снижении концентрации реагента, что способствует превращению в нативную форму [3].

В данной работе было исследовано влияние этаноламина на рефолдинг белка, формирующего нанопоры в «ячейках» R9, производитель Oxford Nanopore Technologies. «Ячейки» промывали растворами 1М этаноламина, 1М этаноламина с 20 мМ HEPES и 10 мМ этаноламина с 20 мМ HEPES в течение 15 минут. Эффект оценивали по изменению потенциала канала с помощью программного обеспечения MinKNOW UI, оценивались следующие параметры: число одиночных пор (функционируют нормально), число «нулевых» пор (через них ток практически не проходит, но потенциально можно их восстановить), число поврежденных пор (пропускают слишком много тока), и число «множественных» пор (несколько пор на один детектор). Получены следующие результаты: 1М этаноламин и 1М этаноламин с 20 мМ HEPES увеличивают число поврежденных пор и уменьшают число нормально функционирующих. Раствор 10 мМ этаноламина с 20 мМ HEPES увеличивает число нормально функционирующих пор и уменьшает число «нулевых» и поврежденных пор. Также при такой промывке увеличивается число «множественных» пор.

Литература

1. Khrenova M. G.,  Panova T. V., Rodin V. A., Kryakvin M. A., Lukyanov D., Osterman I. A., Zvereva M. I. Nanopore Sequencing for De Novo Bacterial Genome Assembly and Search for Single-Nucleotide Polymorphism // International Journal of Molecular Sciences. 2022. Vol 23(15). P 8569.

2. Wang S., Zhao Z. , Haque F., Guo P. Engineering of protein nanopores for sequencing, chemical or protein sensing and disease diagnosis // Current opinion in biotechnology. 2018. Vol 51. P 80-89.

3. Yamaguchi S., Yamamoto E., Mannen T., Nagamume T. Protein refolding using chemical refolding additives // Biotechnology journal. 2013. Vol 8(1). P 17-31.