Анализ публикаций: радиационная безопасность в проведении компьютерно-томографических исследований

Черкашин В.А., Мамаева С.Н.

Студент

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,
Физико-технический институт, Якутск, Россия

E-mail: cherkvov123@gmail.com

За последние несколько десятилетий компьютерная томография (КТ) быстро развивалась и стала важной частью диагностического арсенала в больницах по всему миру [4]. По данным Международного агентства по атомной энергии, КТ использовалась примерно для 25% всех радиологических исследований и обеспечивала около 60–70% общей дозы радиологических исследований [2]. В связи с этим, вопросы радиационной безопасности (РБ) при проведении КТ-исследований выходят на первый план. Принцип ALARA (As Low As Reasonably Achievable – настолько низко, насколько разумно достижимо)  является фундаментальным принципом радиационной защиты пациентов [1]. Его реализация в клинической практике требует глубокого понимания дозиметрии, влияния технических параметров сканирования на дозу и знания современных технологий ее оптимизации. За последнее десятилетие появился значительный массив иностранных публикаций, посвященных анализу дозовых нагрузок, оценке эффективности новых алгоритмов реконструкции и стратегий сканирования. Проведение систематического анализа этих публикаций позволяет выявить глобальные тенденции, установить современные референсные уровни доз, оценить эффективность мер по оптимизации и выявить проблемы, сохраняющиеся в клинической практике.

Целью работы является анализ иностранных научных публикаций для оценки состояния и тенденций в области обеспечения радиационной безопасности пациентов при проведении компьютерно-томографических исследований.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- Систематизировать на основе анализа современных литературных источников ключевые дозиметрические понятия и международные нормативные требования, регламентирующие обеспечение РБ при проведении компьютерной томографии.

- Провести сравнительный анализ данных зарубежных публикаций, характеризующих дозовые нагрузки при выполнении наиболее клинически востребованных видов КТ-исследований.

- Дать оценку эффективности современных технологий снижения дозовой нагрузки и их вклада в оптимизацию протоколов сканирования на основе результатов клинических исследований.

- Выявить ключевые факторы, обуславливающие вариабельность доз облучения пациента между различными диагностическими центрами, по данным сравнительных исследований.

- Сопоставить значения дозовых показателей, приведенные в проанализированных публикациях, с действующими международными диагностическими референсными уровнями и на этой основе оценить степень соблюдения принципа оптимизации в клинической практике.

Объектом исследования является процесс проведения КТ-исследований в аспекте РБ пациента. Предметом исследования является совокупность данных и рекомендаций в современных иностранных публикациях, касающихся дозовых нагрузок, стратегий оптимизации и соответствия международным стандартам при проведении КТ-исследований

Материалом для анализа послужили зарубежные научные публикации за период 2015–2025 гг., отобранных в базах PubMed и Scopus. Исследования охватывали данные из 8 стран: США, Турция, Египет, ОАЭ, Эфиопия, Марокко, Уганда, Китай. Для каждого исследования фиксировались дозовые показатели: объёмный индекс дозы КТ (CTDIvol) и произведение дозы на длину (DLP), а также установленные национальные Диагностические Референсные Уровни (ДРУ), рассчитанные как 75-й перцентиль распределения [3]. В качестве международного ориентира использовались европейские ДРУ. Проводился сравнительный анализ по трём основным анатомическим областям: голова, грудная клетка, брюшная полость и таз.

Анализ КТ головного мозга показал разброс ДРУ от 48 мГр (ОАЭ, Эфиопия) до 62 мГр (США, 2015), при этом в ряде стран (Турция, Уганда) отмечено несоответствие низкого CTDIvol и высокого DLP, что указывает более длинные протоколы сканирования. Наиболее выраженный прогресс зафиксирован для КТ грудной клетки. ДРУ снизились с 17 мГр (США, 2015) до 7–11 мГр (Эфиопия, Уганда, Китай, Турция, 2020–2023). Это прямое следствие внедрения низкого напряжения, автоматической модуляции тока (ATCM) и итеративной реконструкции (IR). Для КТ брюшной полости и таза выявлен парадокс, при низких значениях CTDIvol в ряде стран (Уганда, Китай, США) DLP превышает европейский уровень 800 мГр·см в 1.5–1.8 раза. Основная причина избыточная длина сканирования.

Проведённый анализ показал, что современные технологии ATCM и IR являются эффективным инструментом реализации принципа ALARA, позволяя снижать дозовые нагрузки при КТ на 30–60% без потери диагностической ценности. Однако ключевым барьером на пути к глобальной оптимизации остаётся значительная вариабельность доз между медицинскими центрами, обусловленная в большей степени различиями в настройках протоколов и длине сканирования, а не поколением оборудования. Таким образом, актуальной проблемой становится не только внедрение новых технологий, но и стандартизация протоколов, непрерывный аудит доз на основе ДРУ и системное обучение персонала.

Литература

- AAPM Report No. 204. Size-Specific Dose Estimates (SSDE) in Pediatric and Adult Body CT Examinations. – 2011.

- Dose Reduction in CT while Maintaining Diagnostic Confidence: A Feasibility/Demonstration Study. IAEATECDOC-1621. 2009.

- ICRP Publication 135. Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging // Ann. ICRP. – 2017.

- Z. Tahiri, M. Talbi, and M. El Mansouri, Evaluation of Moroccan physician’ s knowledge about radiation doses and risks from pediatric computed tomography, pp. 0–3, 2022.