Двуспектральные сцинтилляционные экраны для применения в рентгеновской визуализации

Субботин Я.А.1, Тарасов А.Б.1,2

Студент, 2 курс бакалавриата

1Факультет наук о материалах МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

2Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: subbotinya@my.msu.ru

Сцинтилляторы – вещества, способные излучать свет при поглощении ионизирующего излучения (альфа-частиц, гамма-квантов, электронов и т.д.). Одной из наиболее важных областей применения сцинтилляторов является рентгеновская визуализация – незаменимый метод неразрушающего контроля в медицине и системах безопасности [1].

В современной рентгеновской визуализации важной задачей является получение комплексного рентгеновского снимка [2,3], на котором будут присутствовать как материалы с большой эффективностью поглощения излучения (например, кости), так и с низкой (например, мягкие ткани), что позволит сразу провести полное оценивание состояния объекта. Для этого было предложено использование перспективных новых двуспектральных сцинтилляционных экранов. Целью данной работы было изготовление таких экранов на основе Lu2SiO5:Ce и Cu6I6(HMTA)2.

Из порошков сцинтилляторов (Cu6I6(HMTA)2 – синтезирован, Lu2SiO5:Ce, кристалл – приобретен у производителя) были изготовлены серии композитных экранов с поливинилацетатом, для которых был проведен расчет световыхода (среднее значение – 27 000 и 14 000 фотонов/МэВ соответственно), а также расчет пространственного разрешения (среднее значение – 7.1 и 5.9 пар линий/мм соответственно) на основе рентгенографических снимков тест-объектов. Полученные композитные экраны сопоставимы по своим характеристикам с коммерческими образцами.

Затем композитные экраны механически объединялись с прозрачным в оптическом диапазоне стеклом K208, содержащем 2% CeO2, что позволяет отфильтровывать низкоэнергетическое рентгеновское излучение для нижнего слоя, что важно для получения качественного комплексного рентгеновского снимка. Пространственное разрешение полученных двуспектральных экранов составило 5 пар линий/мм.

В результате работы были получены двуспектральные сцинтилляционные экраны, которые затем были применены в задачах рентгеновской визуализации.

Литература

1. High-Resolution Dual-Energy X-ray Imaging Enabled by Transparent Thermally Activated Delayed Fluorescence (TADF) Scintillation Screen. Jian-Xin Wang, Tengyue He, Xin Zhu, Simil Thomas, Wenyi Shao, Osama Shekhah, Husam N. Alshareef, Osman M. Bakr, Mohamed Eddaoudi, and Omar F. Mohammed ACS Materials Letters 2025 7 (1), 250-256. DOI: 10.1021/acsmaterialslett.4c02203

2. Organic and Inorganic Metal Halide Tandem Scintillator for Dual-Energy Flat-Panel X-ray Imaging. Yirong Su, Peng Ran, etc.. The Journal of Physical Chemistry Letters 2023 14 (26), 6179-6186. DOI: 10.1021/acs.jpclett.3c01363

3. Transparent Organic and Metal Halide Tandem Scintillators for High-Resolution Dual-Energy X-ray Imaging. Wenyi Shao, Tengyue He, etc.. ACS Energy Letters 2023 8 (6), 2505-2512. DOI: 10.1021/acsenergylett.3c00784