Разработка новой градуировочной шкалы показателей осмолярности и плотности мочи с помощью рефрактометра

Гусева Ю.А.,1 Топорова А.А.,2 Якушева М.А.,2 Давыдова Д.В.3
выпускник, студент, аспирант, студент
Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия1
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, факультет инфокоммуникационных сетей и систем, Санкт-Петербург, Россия2
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия3
E–mail: julia.guseff@yandex.ru

Введение
Осмолярность мочи является важным показателем концентрационной функции почек, а ее отклонения от нормы могут свидетельствовать о развитии почечной недостаточности или нарушениях водно-солевого баланса [1]. Традиционные методы определения осмолярности (осмометрия) и плотности (урометрия) требуют сложного стационарного оборудования и значительного времени на анализ. В лабораториях для этого используют осмометры ОСКР-1М или плотномеры DSA 5000 M — приборы точные, но дорогие и требующие специальных условий эксплуатации. В фельдшерских пунктах ситуация еще сложнее: там пользуются урометрами или тест-полосками, которые часто дают недостоверный результат по разным причинам.
Рефрактометрия, напротив, является простым и быстрым методом, но врачи ей не пользуются для оценки осмолярности, так как нет надежной градуировочной шкалы, привязанной к клинически значимым диапазонам. В данной работе решается именно эта задача — разработка такой шкалы на основе установления связей между показателем преломления n, плотностью ρ и осмолярностью Os мочи.
Экспресс-метод и результаты исследований
Для создания градуировочной шкалы необходимо было провести синхронные измерения всех трех параметров на одних и тех же образцах мочи. Пробы отбирались у пациентов контрольной группы (без жалоб на функцию почек), чтобы охватить широкий диапазон физиологических значений. Каждый образец делился на три аликвоты и исследовался одновременно на трех приборах: рефрактометре СНЕЛ-105 (погрешность ±0.00005), осмометре ОСКР-1М (погрешность 1 мОсм/л) и плотномере DSA 5000 M (погрешность 0.00001 г/мл). Измерения проводились в диапазоне температур 288–303 К, так как экспресс-контроль может выполняться при разной температуре — это его особенность, и без учета T погрешность будет слишком велика.
В ходе эксперимента было установлено, что зависимости n(T) и ρ(T) носят линейный характер, что позволяет ввести температурную поправку в градуировочную шкалу. На рис. 1 представлена зависимость ρ от n для одного из образцов — видно, что точки хорошо ложатся на прямую.
[image: image1.png]1.01267

rorzz

Lons

Loer

oo

“.01067

vot0z

1.00087

1.00047

+.00007

+.00807

1.00827
TETa 1S 1SSl ETI LS LTOT S0 1N L2 1IN 1984 151 1361 13871 13881 139801 133001

0, otH. e

J Ry C—





Рис. 1. График зависимости плотности ρ от n.
[image: image2.png]1200.00

100000

g B

H

Ocxtonaprocts, MO/t

2ma00

00
9500 100000 100500 101000 101500 120D 102500 103000 103500

rlem3

g U,

—e—Busenewian ssewcumocn





Рис. 2. График зависимости осмолярности Osm от плотности ρ.
Далее была построена зависимость осмолярности от плотности Os(ρ), которая упоминается в литературе, но врачи ей не пользуются, так как без привязки к конкретным условиям измерений она дает большие расхождения с реальными данными. В нашем случае, благодаря синхронным измерениям, удалось получить надежные соотношения. 

На основе экспериментальных данных методом наименьших квадратов были получены следующие градуировочные зависимости:
ρ = 2,4322n – 2,2444 (рис. 1, пунктирный график) 

Osm = 33,128ρ – 33,107 (рис. 2, пунктирный график)

Анализ на примере 10 образцов контрольной группы (в рамках более широкого исследования с участием 150 пациентов) показал, что разброс коэффициентов в уравнении ρ = an + b не превышает 1% от среднего значения. Это означает, что для практического использования можно применять усредненные коэффициенты: a = 2,434, b = 2,248. Погрешность косвенного определения осмолярности по показателю преломления составила менее 2 мОсм/л, что полностью удовлетворяет требованиям экспресс-диагностики.
Заключение

Разработанная градуировочная шкала позволяет по одному измерению показателя преломления (с поправкой на температуру) одновременно определять плотность и осмолярность мочи. Полученные зависимости могут быть использованы для калибровки портативных рефрактометров, что значительно упростит процедуру экспресс-оценки состояния почек в условиях поликлиник, фельдшерских пунктов и даже на дому у пациента. Это особенно важно для раннего выявления нарушений водно-солевого баланса и мониторинга эффективности терапии.
Литература.
1. Антонов, В. Г. Водно-электролитный обмен и его нарушения: руководство для врачей / В. Г. Антонов, С. Н. Жерегеля, А. И. Карпищенко, Л. В. Минаева; под ред. А. И. Карпищенко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с.
2. Иоффе Б.В. Рефрактометрические методы химии. – Л.: Химия, 1974. – 400с.
