Разработка универсального тонкопленочного модуля для нейроинтерфейсов на базе операционных усилителей 

Борисюк Е.А., Болотов Е.А.
студенты
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: egoriix@yandex.ru
evgen.bolotov01@gmail.com 

Тонкопленочные нейроинтерфейсы представляют собой гибридные гибкие устройства, обеспечивающие двунаправленную связь между нервной системой и внешней электроникой посредством регистрации биопотенциалов и стимуляции нейронной активности. Тем не менее в настоящее время активная эксплуатация подобных систем в значительной мере ограничивается следующей проблемой: полезный нейросигнал имеет крайне низкую амплитуду [1] (единицы и сотни микровольт) и регистрируется на фоне интенсивных электромагнитных наводок и биологических шумов, что требуют первичной обработки и усиления сигнала в непосредственной близости от источника. Миниатюризация таких систем без потери качества сигнала является приоритетной задачей биомедицинской инженерии.
Целью данной работы является создание гибкой тонкопленочной платформы, обеспечивающей прецизионное усиление и активную фильтрацию сигналов. Для достижения цели были решены следующие задачи: проектирование архитектуры универсального усилительного модуля, интеграция активных полупроводниковых компонентов в тонкопленочную структуру, обеспечение высокого отношения сигнал/шум (SNR) при сохранении механической гибкости устройства.

В основе устройства лежит полиимидная подложка, на которую методом магнетронного напыления нанесены проводящие дорожки и интегрированы компоненты кремниевой электроники. Особенностью подхода является формирование гибридной архитектуры путем объединения бескорпусных микросхем и SMD-компонентов непосредственно в структуре пленки [2]. Это позволяет значительно снизить габариты, обеспечивая при этом необходимую механическую адаптивность для тесного контакта с биологическими тканями.
Использование прецизионных операционных усилителей (ОУ) в сочетании с компонентами малых типоразмеров (SMD в корпусе 0402) обеспечивает устройству высокую универсальность и гибкость настройки. Использование компонентов одного типоразмера, но различных номиналов, позволяет в рамках единой архитектуры изменять коэффициент усиления и частоту среза фильтра. В ходе работы были выбраны коммерческие универсальные ОУ (OPA4376), так как в отличие от специализированных инструментальных усилителей (ИУ) с фиксированными параметрами, база на ОУ позволяет оперативно адаптировать устройство под конкретную задачу.

Для селекции полезного сигнала была реализована схема активного фильтра нижних частот по топологии Саллена – Ки. Данное решение позволило эффективно подавлять высокочастотные наводки и шумы. Использование активной фильтрации на этапе предусиления критически важно для предотвращения зашумления полезного сигнала. [3]
В ходе экспериментальной проверки проводилось сравнительное исследование исходного и обработанного сигналов. Результаты подтверждают увеличение отношения сигнал/шум (более чем в 10 раз), эффективное отсечение частот (свыше 500Гц), не несущих физиологической информации.

Визуализация данных с осциллографа демонстрирует высокую чистоту выходного сигнала, что позволяет проводить сразу его дальнейшую цифровую обработку без использования дополнительной компьютерной постобработки (рис.1а).
[image: image1.png]Q Freavensy

© Ampiude

@ Freaueny

@ Ampiude

°
1989 Hz ©

5009mv © _—

e =
1994H2 0 o
==
° T

Msmv © i





Рисунок 1. Характеристики и конструктивное исполнение разработанного устройства:
 (а) сравнительный анализ входного и выходного сигналов (20Гц): (А) – контрольный сигнал, (Б) – усиленный и отфильтрованный сигнал;
(б) опытный образец нейроинтерфейса на полиимидной подложке в сопоставлении с проектным чертежом.
Результаты этих экспериментов были использованы для изготовления усиливающего модуля – основы для нейроинтерфейса, предназначенного для имплантации на мозг животного (рис. 1б)). 

Авторский коллектив выражает благодарность Е. А. Кельму за помощь в проведении экспериментов и С. В. Заботнову за полезные обсуждения.
Литература
1. A. Mai, S. Takahashi, S. Furubayashi et al. Flexible thin-film neural electrodes with improved conformability for ECoG Measurements and Electrical Stimulation. Adv. Mater. Technol., 8:2300300 (2023).
2. J.-H. Kim, T.-I. Lee, J.-W. Shin et al. Bending properties of anisotropic conductive films assembled chip-in-flex packages for wearable electronics applications. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 6(2), 20847–215 (2016). 
3. M. Chen, L. Wang, K. Zhang et al. Flexible Micro-Neural Interface Devices: Advances in Materials Integration and Scalable Manufacturing Technologies. Appl. Sci., 15(24):12540 (2025)
