Калориметрический МЭМС-датчик скорости потока газов на основе высокоаспектных платиновых проводников

Стекольщиков Е. В.✉ 1,2, Лях М. А. 1,2, Уваров И. В. 2
Магистрант 2 года обучения, младший научный сотрудник
1Ярославский государственный университет имени П.Г.Демидова, 
Физическо-технический факультет, Ярославль, Россия
2 Отдел микротехнологий - Ярославль ОФТИ им. К.А. Валиева НИЦ «Курчатовский институт», Ярославль, Россия 
✉e-mail: stekolshikov.egor.ru@gmail.com
Тепловые датчики потока газов, изготовленные по технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС), широко применяются благодаря компактности, низкому энергопотреблению и высокой чувствительности [1]. Калориметрические датчики измеряют перепад температур на фронте и спаде теплового облака, создаваемого нагревателем. Чувствительный элемент (ЧЭ) представляет собой несколько проводников, вывешенных над каналом в кремнии. Малая теплоемкость проводников обеспечивает высокое быстродействие сенсора. Обычно ЧЭ изготавливают жидкостным травлением кремния, что часто приводит к обрыву проводников под действием капиллярных сил [2]. В работе предложена технология вывешивания платиновых проводников с помощью плазмохимического травления, исключающего этот недостаток. С помощью специально разработанного электронного модуля исследована чувствительность датчика в потоке азота
Внешний вид ЧЭ показан на рис. 1. Он содержит три проводника длиной 1 мм, расположенные над каналом. Центральный проводник шириной 10 мкм служит нагревателем и создает тепловое облако, а боковые проводники шириной 2 мкм меняют свое сопротивление под действием потока газа и используются для измерения его скорости. ЧЭ изготавливали на пластинах кремния диаметром 100 мм. После термического окисления и вскрытия окон в SiO2 формировали проводники Ti/Pt методом взрывной фотолитографии. Затем проводили двухстадийное травление Si. Сначала кремний травили на глубину 180 мкм в Bosch-процессе (плазма SF6/C4F8), а затем выполняли изотропное травление в плазме SF6 для окончательного удаления кремния под проводниками.
[image: image1.png]ArpeBareib

\ 10pe3UCTOP

N




Рис. 1. Схематичное изображение ЧЭ датчика потока газа
Электронный модуль был создан на базе микроконтроллера AtMega328P, аналого-цифрового преобразователя AD7680 и мультиплексора CD4051. Он обеспечивал подачу напряжения на проводники и измерение сопротивления терморезисторов с помощью резистивных делителей. Данные передавались на персональный компьютер по каналу Bluetooth. Напряжение нагревателя составляло 2 В (мощность 10 мВт). Калибровку датчика проводили в стеклянной трубе диаметром 19 мм в потоке азота, скорость которого контролировали расходомером РРГ-10. Сопротивление терморезисторов рассчитывали по формуле:

[image: image2.wmf]i

ref

i

ref

i

U

U

U

R

R

-

=

,


     

(1)
где, Ui – напряжение на терморезисторе, i = 1, 2 – номер терморезистора, Uref = 1 В – напряжение на входе резистивных делителей, Rref = 1.2 кОм – опорное сопротивление делителей.
С ростом скорости потока V сопротивление первого терморезистора линейно уменьшалось (рис. 2, а). При V = 0.3 м/с снижение составляло 21.3 Ом, т.е. 1.5% от исходного значения 1453.3 Ом. Сопротивление второго терморезистора сначала возрастало, а затем также уменьшалось из-за охлаждения нагревателя (рис. 2, а). Зависимость разности напряжений ΔU = U2 – U1 от V (рис. 2, б) сохраняла линейный характер до скорости 3 м/с. Чувствительность датчика представляла собой угловой коэффициент зависимости и составляла 11.7 мВ/(м/с), была сопоставима с известными аналогами [3], однако достигалась при существенно меньшей мощности нагрева.
[image: image3.png]=
O

«\

R,

a) .
1452 i’;:: - N _ 13150
taagd ) e - 113145
: s eI 13140 2
1444 - i“i 177 O
: 11313.5 &
1440-_ i\ ' Qﬁ
: .. 11313.0
1436 - .. -
; % 113125
1432 - ..
0.00 0.05 0.10 0.15 020 0.25 0.30

V, M/c



[image: image4.png]1 6)

e

,l'+

26
0.0

0 005 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30
V, M/c




Рис. 2. Зависимость сопротивления терморезисторов (а) 
и выходного сигнала датчика (б) от скорости потока;
Пунктирные линии иллюстрируют линейную аппроксимацию
Работа выполнена в рамках государственного задания НИЦ «Курчатовский институт».
Литература
1. Kuo J. T. W., Yu L., Meng E. Micromachined Thermal Flow Sensors - A Review // Micromachines. 2012. V. 3. N. 4. P. 550–573.

2. Лобач О. В. Беспроводная система мониторинга тепловых потерь на основе МЭМС-сенсора теплового потока // Нано- и микросистемная техника. 2016. Т. 18. №7. С. 440–445.  
3. Kim S., Nam T., Park S. Measurement of flow direction and velocity using a micromachined flow sensor // Sens. Actuators A. Phys. 2004. V. 114. N. 2–3. P. 312–318.
