Дефектоскопия магнитномягких лент методом астатической магнитометрии

Самсонов Д.О.

Студент

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, факультет Энергомашиностроение, Москва, Россия

E-mail: daniil.samsonov.02@list.ru

Аморфные магнитномягкие ленты, получаемые методом спиннингования расплава [1, 2], являются одними из наиболее современных магнитных материалов для сердечников трансформаторов, дросселей и чувствительных элементов датчиков [3, 4]. Качество ленты, включающее однородность толщины, отсутствие макродефектов и внутренних напряжений, непосредственно определяет эксплуатационные характеристики готовых изделий – от потерь холостого хода до стабильности магнитных свойств [5]. В современном производстве контроль качества зачастую реализуется как выборочный: по результатам испытаний одного образца делается заключение о свойствах всей партии. Однако высокая скорость процесса быстрой закалки и стохастическая природа возникновения дефектов (микрокристаллические включения, раковины, локальные утонения) диктуют необходимость перехода к сплошному неразрушающему контролю в промышленном масштабе. Перспективным подходом здесь является регистрация полей рассеяния, возникающих вблизи дефектов при намагничивании ленты.

В работе анализируется возможность использования астатического магнитометра с оптико-электронной регистрацией угла поворота астатической пары для детектирования магнитных неоднородностей в протяженных аморфных лентах. Чувствительным элементом разработанного прототипа служит астатическая пара, состоящая из двух встречно ориентированных цилиндрических магнитов NdFeB. Исследуемый образец помещается в намагничивающую катушку, при этом идентичная компенсационная катушка, включенная встречно, позволяет свести к минимуму прямое воздействие поля намагничивающей катушки на измерительную систему. Принцип обнаружения дефекта основан на том, что локальное изменение намагниченности, вызванное наличием неоднородности, создает неоднородность поля, которая приводит к появлению вращающего момента, отклоняющего астатическую пару.

Проведена калибровка измерительной системы с использованием калибровочной катушки малого диаметра, создающей эталонный магнитный момент. В результате была получена зависимость смещения лазерного пятна от величины момента и определен калибровочный коэффициент установки. На основе калибровочной кривой и углового разрешения оптической схемы определена пороговая чувствительность измерения по магнитному моменту. Также в работе рассматривается вопрос оценки пространственного разрешения метода путем анализа отклика системы при протяжке образца с локальным дефектом.

На основе достигнутой пороговой чувствительности была выполнена оценка применимости разработанного метода для обнаружения локальных изменений толщины аморфной ленты. Для типичных магнитномягких материалов с известными значениями индукции насыщения было проведено сопоставление изменения магнитного момента, вызванного утончением ленты на заданную величину, с минимальным детектируемым сигналом установки.

Полученные результаты демонстрируют принципиальную возможность применения астатической магнитометрии для неразрушающего контроля аморфных магнитномягких лент непосредственно в процессе производства или при приёмочном контроле.

Литература

1. Liebermann H. Manufacture of amorphous alloy ribbons // IEEE Transactions on Magnetics. – 1979. – Т. 15. – № 6. – С. 1393-1397. https://doi.org/10.1109/TMAG.1979.1060429.

2. Budhani R.C., Goel, T.C., Chopra, K.L. Melt-spinning technique for preparation of metallic glasses // Bulletion of Materials Science. – 1982. – Т. 4. – С. 549–561. https://doi.org/10.1007/BF02824962.

3. Ramanan V.R.V. Metallic glasses in distribution transformer applications: An update // Journal of Materials Engineering. – 2013. – Т. 13. – С. 119–127. https://doi.org/10.1007/BF02995816.

4. Kraus L., Švec P., Bydžovský J. Amorphous CoFeCrSiB ribbons for strain sensing applications // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2002. – T. 242-245. – С. 241-243. https://doi.org/10.1016/S0304-8853(01)01249-5.

5. Zhang W., Inoue A.; Influence of ribbon thickness on the formation and magnetic properties of melt-spun Fe–Co–Nd–Dy–B metallic glasses // Journal of Applied Physics. – 2001. – Т. 89. – № 2 – С. 1509–1511. https://doi.org/10.1063/1.1335637.