Использование радиохромных плёнок для дозиметрии радиохирургических планов лечения
Запорожская К.В.1, Копылова Е.А.1,2, Оганян В.Р. 2
1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 

физический факультет, Москва, Россия
2Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, Россия
E–mail: zaporozhskayakv@my.msu.ru
Радиохирургия — метод дистанционной лучевой терапии, при котором за одну фракцию высокие дозы подводятся к мишеням малого объема [1]. Для гарантии качества индивидуальных планов лечения пациентов проводится проверка соответствия реального и запланированного дозовых распределений. При проверке радиохирургических планов лечения необходимы детекторы, чувствительные к высокому градиенту доз. Эту задачу решают радиохромные плёнки: под действием излучения краситель в них полимеризуется, меняя окраску, изменение оптической плотности пропорционально поглощённой дозе [2]. Радиохромные плёнки характеризуются высоким пространственным разрешением, тканевой эквивалентностью и слабой энергетической зависимостью в диапазоне терапевтических энергий, что делает данный метод дозиметрии подходящим для гарантии качества радиохирургических планов лечения [3]. 
Для использования плёночных дозиметров была проведена калибровка пленок в широком диапазоне доз, исследована дозозависимая чувствительность цветовых каналов, а также оптимизированы параметры сканирования и обработки данных.

В ходе работы была выполнена верификация 21 плана радиохирургического лечения мишеней, находящихся в головном мозге. Выбор цветового канала сканирования при оценке дозовых распределений определялся средней поглощенной дозой в области интереса согласно предварительно полученным калибровочным зависимостям. Верификация проводилась с использованием γ-анализа. Установлено, что критерию 3%/2 мм удовлетворяют в среднем 95,66 ± 3,58% точек, а критерию 2%/1 мм — 76,70 ± 16,98% точек. Результаты демонстрируют высокий уровень соответствия расчётных и измеренных дозовых распределений при критерии 3%/2 мм. Снижение доли точек, удовлетворяющих критерию 2%/1 мм, обусловлено высокой чувствительностью данного критерия к шумовой составляющей измерений и наличием выраженных пространственных градиентов дозы, характерных для радиохирургических планов лечения. 
Литература
1.
Черняев А.П., Лыкова Е.Н., Поподько А.И. Медицинское оборудование в современной лучевой терапии: учеб. пособие. //ООП физического факультета МГУ, 2019, 101.

2.
Butson M.J., Yu P.K.N., Cheung T., Metcalfe P. Radiochromic film for medical radiation dosimetry // Materials Science and Engineering R. 2003.V. 41. 61–120.
3. Devic S, Seuntjens J, Hegyi G, et al. Dosimetric properties of improved GafChromic films for seven different digitizers. // Med Phys. 2004;31(9):2392–401.

